广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：442000003-2022-01422

采购项目编号：442000003-2022-01422

项目名称：中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目

采购人：中山火炬开发区人民医院

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第一章投标邀请

智林招标（广东）有限公司受中山火炬开发区人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目

采购计划编号：442000003-2022-01422

采购项目编号：442000003-2022-01422

采购方式：公开招标

预算金额：65,000,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目):

采购包预算金额：56,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线设备 | 超高端CT | 1.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 医用磁共振设备 | 3.0T高端MRI | 1.0000(套) | 详见第二章 | 是 |
| 1-3 | 医用X线设备 | 数字减影血管造影系统（DSA) | 1.0000(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后120天内到货完成装机。

采购包2(超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目):

采购包预算金额：9,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（心脏）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（妇产）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（肌骨）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1.0000(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同后120天内到货完成装机。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）：本项目不专门面向中小企业采购。

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：中山火炬开发区人民医院

地址：中山市火炬开发区逸仙路123号

联系方式：0760-28152070

2.采购代理机构信息

名称：智林招标（广东）有限公司

地址：广东省中山市东区街道中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

联系方式：0760-88889687

3.项目联系方式

项目联系人：许曼

电话：0760-88889687

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：智林招标（广东）有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目

2.采购计划编号：442000003-2022-01422

3.采购项目编号：442000003-2022-01422

4.采购方式：公开招标

5.预算金额：65000000.00元

6.投标上限价：65000000.00 元

7.本项目不属于专门面向中小微企业项目。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

9.本采购包不接受联合体投标。

10.项目内容及包组情况：

| 分包 | 名称 | 数量 | 预算金额（元） | 投标上限价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 超高端CT | 1套 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
|  | 3.0T高端MRI | 1套 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
|  | 数字减影血管造影系统（DSA) | 1套 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
| 采购包2 | 超声诊断仪（心脏）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1套 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
|  | 超声诊断仪（妇产）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1套 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
|  | 超声诊断仪（肌骨）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1套 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
|  | 超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪） | 1套 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |

11.本项目的核心产品为：3.0T高端MRI。

12.根据《2022年省级卫生健康机构进口产品目录清单》,本项目拟采购设备“3.0T高端MRI”、“数字减影血管造影系统（DSA)”在该清单目录中，可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品；（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

13.根据财政部关于《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）的规定，通过专家论证并经政府采购监管部门同意，本项目拟采购设备：超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪），可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。（注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，含已进入中国境内并在国内市场有销售的进口产品）。

14.招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

15.本项目由中标人负责采购文件对中标人要求的一切事宜及责任。投标报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减；若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

16.供应商必须对投标文件所提供的所有技术参数的真实性负责。采购人在验收货物时，有权要求中标人提供所投货物相应的官方有效的技术支持文件，一旦发现供应商有提供虚假材料谋取中标、成交的情况，采购人将上报财政监管部门按照法律法规进行处罚和追责。

17.采购文件中其他商务需求的全部条款为实质性响应内容，投标人须对此部分内容进行无偏离或正偏离响应，否则视为无法通过符合性审查，作无效投标处理。

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山火炬开发区人民医院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★签订合同后10个工作日内支付中标金额的30%。 2期：支付比例70%,★货到验收合格后30个工作日内支付中标总额的70%。 |
| 验收要求 | 1期：合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：根据《中山市关于进一步优化政府采购营商环境若干措施》的通知，符合中小企业资格的中标人如在签订合同前提供中小企业承诺书不予收取。其他企业则在采购人支付货款前需收到中标人合同总额5%的履约保证金或银行保函；履约服务期满，经考核合格，履约保证金不计利息一次性返还。 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1.报价以人民币报价；1.2.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价。 |
|  | 2 | 保修期及售后服务要求 | 2.1.中标人至少需提供设备3年保修期（1年原厂全保及2年技术保修）。 2.2.中标人提供操作技术培训，包括3次以上场地培训，4天/次；6人外出培训，每人至少1个月。（所需费用包含在中标金额内） 2.3.保修期内免费维修。设备发生故障时，中标人在接到采购人的故障通知后 2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。1年原厂全保期内，若在 48小时内仍未能有效解决，造成停机，保修期按照停机时长的2倍顺延。 2.4.在保修期内中标人负责每季度末安排原厂工程师上门对设备进行维护保养。 2.5.保修期过后，中标人按照质控标准，以设备维修保养的记录向采购人提供一份PDCA质控报告。 |
|  | 3 | 技术服务承诺 | 3.1.提供技术资料，含使用说明书、图纸等； 3.2.中标人须在广东省设有售后服务点并提供维修的详细地址及工程师联系方式，负责设备的安装调试；（或提供承诺函承诺中标后满足） 3.3.有操作、维护、维修培训计划，必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务； 3.4.保证供应设备的维修与原厂配件； 3.5.中标人需要帮助采购人培训两名以上工程师，并取得相应的培训证书，所涉及到的培训费和差旅费由中标人承担。 |
|  | 4 | 其他 | 4.1保证提供的是全新产品，未曾使用过的； 4.2.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。 4.3.中标人保证设备能够接入我院PACS、HIS、RIS等系统，并承担对接所产生的所有费用。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用X线设备 | 超高端CT | 套 | 1.00 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | △ | 医用磁共振设备 | 3.0T高端MRI | 套 | 1.00 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用X线设备 | 数字减影血管造影系统（DSA) | 套 | 1.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 工业 | 详见附表三 |

附表一：超高端CT

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的CT设备为超高端CT设备档次须符合以下要求： 单源CT≥256排或双源CT≥(2×96)排。. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 机架系统. 1.1; 机架扫描孔径; ≥78cm；. 1.2; 驱动方式; 线性马达（电磁直接驱动）；. 1.3; 信号传输方式; 射频信号传递；. 1.4; 机架内冷却方式; 水冷或风冷；. 1.5; 机架要求密闭，且恒温恒湿; 具备；. 2; 扫描床. 2.1; 最大无金属可扫描范围; ≥200 cm；. 2.2; 螺旋扫描单圈Z轴覆盖范围; ≥180 mm；. 2.3; 扫描床最大水平移动速度; ≥450 mm/s；. 2.4; 扫描床垂直移动最大速度; ≥50 mm/s；. 2.5; 扫描床垂直移动最小速度; ≤20 mm/s；. 2.6; 扫描床床面垂直升降最大离地高度; ≥90 cm；. 2.7; 扫描床床面垂直升降最小离地高度; ≤50 cm；. 2.8; 扫描床床面最大承重; ≥220 kg；. 2.9; 触屏控制床位移动功能; 具备；. 3; 高压发生器. ▲3.1; 高压发生器功率; ≥108 KW；. 3.2; 球管可选电压档位数; ≥6；. ▲3.3; 最大输出管电压; ≥140 kV；. 3.4; 最小输出管电压; ≤70 kV；. 4; X线球管. 4.1; 球管冷却方式; 油冷；. 4.2; 球管阳极热容量; ≥ 30MHU；. 4.3; 球管阳极最大散热率; ≥2000 KHU/min；. 4.4; 球管最大电流; ≥1000 mA ；. 4.5; 70KV下最大管电流; ≥1000 mA ；. 4.6; 80KV下最大管电流; ≥1000 mA ；. 4.7; 球管小焦点尺寸; ≤0.2mm²；. 4.8; 球管大焦点尺寸; ≤0.9mm²；. 5; 平板探测器. ▲5.1; 探测器总体要求; 为保证仪器稳定性，要求探测器与球管等核心部件为同一品牌，且与所投设备为同品牌厂家生产；. 5.2; 探测器类型; 提供最新Gemstone宝石探测器； 或提供Stellar infinity光子探测器； 或提供8cm三明治双层能谱探测器； 或提供不低于上述档次的探测器技术；. ▲5.3; 每排探测器物理宽度; ≤0.6 mm；. 5.4; Z轴数据采集系统（DAS）通道总数; ≥192；. 5.5; 数据最大采样率; ≥4200次/360°；. 5.6; 数据采集层数/360°; ≥192；. 5.7; 数据重建层数/360°; ≥ 256；. 5.8; 探测器单元总数; ≥140000；. 6; 主控台计算机. 6.1; 计算机内存; ≥8 GB；. 6.2; 计算机处理器; ≥四核CPU；. 6.3; 硬盘数据容量; ≥5 TB；. 6.4; 图像存储量; ≥520,000幅（512X512不压缩）；. 6.5; 医用液晶显示器尺寸; ≥19寸；. 6.6; 医用液晶显示器分辨率; ≥1280X1024；. 6.7; DICOM 3.0接口; 具备；. 6.8; USB 3.0外设接口; 具备；. 6.9; 可编辑储存的扫描方案; ≥10000条；. 6.10; 提供同步并行处理功能; 扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行；. 6.11; 并行重建功能; 具备；. 7; 扫描与重建参数. ▲7.1; 机架最快旋转速度; ≤0.25 s/360°；. 7.2; 机架旋转速度选项; ≥4种；. 7.3; 物理单扇区时间分辨率; ≤75 ms；. 7.4; 定位像扫描最大长度; ≥195 cm；. 7.5; 定位像扫描最短长度; ≤125 mm；. 7.6; 体部扫描最大螺距; ≥1.6；. 7.7; 单次连续螺旋扫描范围; ≥195 cm；. 7.8; 单次连续螺旋扫描时间; ≥80 s；. 7.9; 序列扫描最大覆盖范围; ≥200 cm；. 7.10; 图像扫描最薄层厚; ≤0.6 mm；. ▲7.11; 图像重建最薄层厚; ≤0.5 mm；. 7.12; 图像重建最大速度; ≥70 幅/秒；. 7.13; 图像重建最大视野FOV; ≥50 cm；. 7.14; 图像重建最大矩阵; ≥512X512；. 8; 图像质量. 8.1; 密度分辨率（使用≤5mm直径圆形物体测量，5mm@0.3%）; ≤10.0 mGy, CTDI vol；. 8.2; X/Y轴空间分辨率 MTF=0%; ≥22 lp/cm；. 8.3; Z轴空间分辨率 MTF=0%; ≥21 lp/cm；. 8.4; 最小CT值（非扩展CT值）; ≤-1024 HU；. 8.5; 最大CT值（非扩展CT值）; ≥+3071 HU；. 8.6; 最小扩展CT值; ≤-10240 HU；. 8.7; 最大扩展CT值; ≥+30710 HU；. 9; 智能化系统操作技术. 9.1; 机架内置触控显示屏系统数量; ≥2；. 9.2; 机架内置触控显示屏系统显示病人扫描参数、病人信息、床位、曝光时间、ECG信号等功能; 具备；. 9.3; 快速定位相扫描功能; 具备；. 9.4; 在定位像后，依据检查部位的不同（如头、胸、腹部等）由主机自动确定扫描范围的功能; 具备；. 9.5; 自动校正患者未对准的解剖结构和器官，通过自动配准选定重建平面实现高度自动化的重建工作流; 具备；. 9.6; 在定位像后，机器自动调整最合适的曝光参数，以获得最优图像; 具备；. 9.7; 扫描参数设定的辅助指导功能; 具备；. 9.8; 系统自动后处理并上传PACS系统功能; 具备；. 9.9; 机架激光定位系统; 具备；. 9.10; 机架控制面板快捷按钮，可实现床位到达指定检查部位的功能; 具备；. 9.11; 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并且用户可以录制病人呼吸指令; 具备；. 9.12; 螺旋扫描螺距范围; ≥0.15；≤3.2，连续可调；. 9.13; 信号自适应增强，尤其针对体型肥胖患者，以减少线束硬化伪影和噪声，获得最优图像; 具备；. 9.14; 造影剂自动触发功能; 具备；. 9.15; 动态组织增强评估; 具备；. 9.16; 提高颅脑灰白质对比度的专用重建算法; 具备；. 9.17; 校正线束硬化伪影的专用重建算法; 具备；. 9.18; 三维容积渲染成像技术; 具备；. 9.19; 独立完成MPR、SSD、MIP、CTA等三维容积重建和三维后处理功能; 具备；. 9.20; 一键自动重建脊椎和椎间盘的功能，并自动标记椎体与椎间盘; 具备；. 10; 高端成像技术. 10.1; 心脏扫描物理单扇区时间分辨率; ≤75 ms；. 10.2; 心脏扫描物理双扇区时间分辨率; ≤40 ms；. 10.3; 多扇区重建功能; 具备；. 10.4; 心脏扫描最大螺距; ≥1.6；. 10.5; 机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪; 具备；. 10.6; ECG实时监测技术; 具备；. 10.7; 电极片未贴好时自动提醒功能; 具备；. 10.8; ECG信号复制技术; 具备. 10.9; 模拟心电图技术; 具备；. 10.10; 钙化积分扫描kV档数; ≥6档；. 10.11; 不受心率和心律限制的前瞻性心电门控触发序列扫描技术; 具备；. 10.12; 不受心率和心律限制的回顾性心电门控触发螺旋扫描技术; 具备；. 10.13; 单心跳自由呼吸前瞻性心电触发大螺距心脏扫描技术; 具备；. 10.14; 不受心率和心律限制的心功能成像技术; 具备；. 10.15; 不受心率和心律限制的小儿先心前瞻性心电触发序列扫描技术; 具备；. 10.16; 自由呼吸无需镇静的小儿先心前瞻性心电触发大螺距扫描技术; 具备；. 10.17; 心率自适应螺距调节技术; 具备；. 10.18; 不规则心率避过技术; 具备；. 10.19; 一站式胸痛三联检查扫描; 具备；. 10.20; 一站式心脑血管联合扫描; 具备；. 10.21; 肥胖患者专用心脏扫描技术; 具备；. 10.22; 相对时相采集技术：根据心动周期的百分比选择曝光时间窗的功能; 具备；. 10.23; 绝对时相采集技术：根据心动周期特定ms选择曝光时间窗的功能; 具备；. 10.24; 相对时相重建技术：根据心动周期的百分比选择重建数据的功能; 具备；. 10.25; 绝对时相重建技术：根据心动周期特定ms选择重建数据的功能; 具备；. 10.26; 自动全剂量曝光范围技术：前瞻性和回顾性心电门控均可根据患者心率自动确定全剂量曝光范围功能; 具备；. 10.27; 前瞻性心电门控自动曝光范围技术：前瞻性心电门控可根据患者心率自动确定曝光范围功能; 具备；. 10.28; 回顾性心电门控低剂量扫描; 具备；. 10.29; 前瞻性心电门控低剂量扫描; 具备；. 10.30; 心脏最佳时相自动重建技术：在心脏扫描结束后，自动重建最佳舒张期和收缩期图像，无需手动选择期相; 具备；. 10.31; 图像预览功能：依据某一解剖层面重建0-100%时相数据，挑选最佳时相进行全心脏图像重建的功能，无需事先重建全心脏数据; 具备；. 10.32; 真实层面重建技术; 具备；. 10.33; 心肌线束硬化伪影校正技术; 具备；. 10.34; 房颤和心律不齐患者心电编辑功能; 具备；. 10.35; 四维动态成像技术; 具备；. 10.36; 四维动态成像范围; ≥16 cm；. 10.37; 能量成像技术：采集主台或采集工作站具备能量扫描专用序列库，包括头颈、心脏、胸部、腹部、CTA、骨肌、小儿等全身扫描序列; 具备；. 10.38; 能量成像高kV; ≥140 kV；. 10.39; 能量成像低kV; ≤70 kV；. 10.40; 能谱纯化能量成像技术; 具备；. 10.41; 能量成像电压组合数目; ≥2；. 10.42; 采集主台重建不同keV图像功能; 具备；. 10.43; 采集主台重建碘图功能; 具备；. 10.44; 采集主台重建虚拟平扫图像功能; 具备；. 10.45; 采集主台重建原子序数和电子云密度图像更高; 具备；. 10.46; 专用儿童能量扫描协议; 具备；. 10.47; 高级去金属伪影技术; 具备；. 11; 低剂量扫描技术. 11.1; 管电流自动实时调节技术：根据病人体型在X、Y、Z轴上自动变化，实时反馈调节电力，并且不需额外的定位相; 具备；. 11.2; 管电压智能调节技术：根据定位像自动选择kV; 具备；. 11.3; 球管电压可调档数; ≥ 6；. 11.4; 70kV超低剂量扫描技术; 具备；. 11.5; 80kV超低剂量扫描技术; 具备；. 11.6; 儿童剂量保护技术; 具备；. 11.7; 特定敏感器官（如乳腺、甲状腺等部位）保护技术; 具备；. 11.8; 高级重建算法：提供TrueFidelity，或提供ADMIRE，或提供iMR，或不低于以上档次的迭代技术; 具备；. 11.9; 高级重建算法重建速度; ≥70幅/秒；. 11.10; 无效射线屏蔽系统; 具备；. 11.11; 射线智能滤过技术：在球管和前准直器端具备剂量和图像质量优化的滤线装置; 具备；. 11.12; 智能剂量分布技术; 具备；. 11.13; 智能剂量分析技术; 具备；. 11.14; 智能剂量管理技术; 具备；. 11.15; 能谱硬件装置; 具备；. 11.16; 能谱低剂量肺部扫描技术; 具备；. 11.17; 能谱低剂量结肠扫描技术; 具备；. 11.18; 能谱钙化积分扫描技术; 具备；. 11.19; 能谱四肢骨骼扫描技术; 具备；. 11.20; 能谱鼻窦扫描技术; 具备；. 12; 高级影像后处理工作站. 12.1; 原厂工作站数量; ≥1台；. 12.2; 计算机内存; ≥96 GB；. 12.3; 计算机CPU主频; ≥10X2.4 GHz；. 12.4; 计算机硬盘容量; ≥3 TB；. 12.5; 医用液晶显示器尺寸; ≥19寸；. 12.6; 医用液晶显示器分辨率; ≥1280×1024；. 12.7; 一体化图像光盘存储; 具备；. 13; 高级临床后处理应用软件. 13.1; 图像显示功能; 具备；. 13.2; 照相功能; 具备；. 13.3; 视频捕捉和编辑工具; 具备；. 13.4; 打印功能; 具备；. 13.5; 图像存档和网络系统; 具备；. 13.6; 透明显示软件; 具备；. 13.7; 电影功能软件; 具备；. 13.8; 实时多平面重建MPR; 具备；. 13.9; 三维重建软件包; 具备；. 13.10; 三维容积测量评估软件; 具备；. 13.11; 容积渲染成像软件; 具备；. 13.12; 最大及最小密度投影软件; 具备；. 13.13; 血管分析软件; 具备；. 13.14; 心脏分析软件; 具备；. 13.15; 冠状动脉钙化分析; 具备；. 13.16; 急诊后处理软件包; 具备；. 13.17; 当量评分软件; 具备；. 13.18; 质量评分软件; 具备；. 13.19; 容积评分软件; 具备；. 13.20; 冠状动脉钙化程度自动评估; 具备；. 13.21; 冠脉年龄自动评估; 具备；. 13.22; 冠脉血管基本评分软件; 具备；. 13.23; 冠状动脉血管分析软件; 具备；. 13.24; 冠脉束一键自动提取功能; 具备；. 13.25; 单支血管标准评分软件; 具备；. 13.26; 心脏分离功能; 具备；. 13.27; 心脏血池自动去除功能; 具备；. 13.28; 心脏长轴位智能识别功能; 具备；. 13.29; 心脏短轴位智能识别功能; 具备；. 13.30; 心脏平面智能用户自定义功能; 具备；. 13.31; 实时心脏投照角度显示功能; 具备；. 13.32; 冠脉最佳平面自动显示功能; 具备；. 13.33; 解剖结构显示器功能; 具备；. 13.34; 血管导航功能; 具备；. 13.35; 智能血管狭窄分析和测量; 具备；. 13.36; 血管支架放置助手，显示狭窄段的长度，起止点与血管开口的距离; 具备；. 13.37; 各枝冠状动脉自动探查命名功能; 具备；. 13.38; 自动显示各枝冠状动脉CPR图像; 具备；. 13.39; 冠状动脉横断面自动显示功能; 具备；. 13.40; 冠脉中心线编辑功能，实现冠脉分枝的延长、剪切; 具备；. 13.41; 冠脉狭窄程度自动评估; 具备；. 13.42; 冠脉轮廓线显示及编辑功能; 具备；. 13.43; 冠脉直径轮廓曲线自动显示; 具备；. 13.44; 冠脉斑块定性显示功能，按照密度标记不同色彩; 具备；. 13.45; 冠脉斑块分析软件; 具备；. 13.46; 冠脉斑块透镜显示功能; 具备；. 13.47; 心功能分析软件，包括收缩舒张末期容积，射血分数，动态心壁运动观察与评估; 具备；. 13.48; 各期相心肌自动探查功能; 具备；. 13.49; 血池模式心肌精确定量评估; 具备；. 13.50; 自动探查心脏收缩期和舒张期功能; 具备；. 13.51; 自动计算生成心脏时间容积曲线功能; 具备；. 13.52; 自动播放多时相心脏运动图像功能; 具备；. 13.53; 心脏瓣膜运动模式观察，评估二尖瓣、主动脉瓣等运动功能显示; 具备；. 13.54; 心肌质量评估软件; 具备；. 13.55; 舒张末期和收缩末期容积评估软件; 具备；. 13.56; 每搏输出量评估软件; 具备；. 13.57; 射血分数评估软件; 具备；. 13.58; 个性化心功能参数评估软件，提供心功能定量参数的参考范围，突出显示异常数值; 具备；. 13.59; 心肌组织分段牛眼图分析软件：自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动; 具备；. 13.60; 冠脉分布彩色地形图; 具备；. 13.61; 检查床去除软件; 具备；. 13.62; 骨去除软件; 具备；. 13.63; 编辑骨去除蒙片软件; 具备；. 13.64; 突出骨显示软件; 具备；. 13.65; 高密度结构分离软件; 具备；. 13.66; 血管长度定量分析软件; 具备；. 13.67; 血管直径定量分析软件; 具备；. 13.68; 管腔轮廓编辑软件; 具备；. 13.69; 半自动跟踪血管软件; 具备；. 13.70; 手动跟踪血管软件; 具备；. 13.71; 血管中心线编辑软件; 具备；. 13.72; 钙化去除软件; 具备；. 13.73; 血管导航软件; 具备；. 13.74; CPR病变定位软件; 具备；. 13.75; 狭窄定量测量软件; 具备；. 13.76; 像素透镜灰阶值测量软件; 具备；. 13.77; 自动生成报告软件：自动生成报告，同时支持Dicom、PDF、HTML等格式的输出和CD刻录; 具备；. 13.78; 高级肿瘤评估软件; 具备；. 13.79; 肿瘤自动分割软件：一键式即可分离与提取肿瘤病灶; 具备；. 13.80; 淋巴结自动提取软件：一键式即可分离与提取淋巴结; 具备；. 13.81; 肿瘤定量测量软件：自动测量功能，包括病灶体积、依据WHO和RECIST等标准的定量参数; 具备；. 13.82; 跨时间点定量评估软件：多时间点病灶随访功能，自动匹配多次检查结果，计算肿瘤倍增时间; 具备；. 13.83; 神经灌注软件; 具备；. 13.84; 神经血管减影软件; 具备；. 13.85; 自动减影去除骨软件：利用平扫与血管造影两次扫描图像，自动减影去除头颈等复杂部位的骨性结构，获得去骨后的血管图像; 具备；. 13.86; 头颈最佳平面显示功能：在二维和三维显示中设置用户自定义的平面功能; 具备；. 13.87; 手动剪辑功能：手动去除图像中的部分（如骨碎片等），以便在查看相关结构时不被遮挡; 具备；. 13.88; 剪辑容积功能：剪辑、删除所选择部分里面或外面的图像; 具备；. 13.89; 骨阅读分析软件; 具备；. 13.90; 动脉瘤自动分割功能：从VRT或MIP神经减影图像中自动分割动脉瘤; 具备；. 13.91; 动态血管软件; 具备；. 13.92; ASPECT自动评分软件; 具备；. 13.93; 肺结节自动探查软件; 具备；. 13.94; 多模态多时间点评估软件; 具备；. 13.95; 肺三维分析软件; 具备；. 13.96; 结肠分析软件; 具备；. 13.97; 结肠全景显示软件; 具备；. 13.98; 仿真飞行软件：结肠自动导航功能; 具备；. 13.99; 结肠透明化显示功能：隐匿小肠或结肠显示功能; 具备；. 13.100; 结肠内窥镜软件：仿真内窥镜探查结肠病灶功能; 具备；. 13.101; 结肠病灶三维测量功能; 具备；. 13.102; 高级结肠分析软件; 具备；. 13.103; 结肠息肉分析软件; 具备；. 13.104; 能量成像虚拟平扫软件; 具备；. 13.105; 能量成像单能谱软件; 具备；. 13.106; 单能谱下能谱级数; ≥150级；. 14; 售后服务. 14.1; 提供远程维修诊断系统；. 14.2; 国内具有备件仓库；. 14.3; 提供具有固定维修工程师；. 14.4; 提供免费保修电话号码；. 14.5; 提供现场技术培训；. 14.6; 提供设备运行、安装和使用环境要求；. ★15; 配套产品. 15.1; 提供机房装修（交钥匙工程，含：电缆、电箱、防护装修、环评等）；. 15.2; CT专用高压注射器; 1套；. 15.3; 空气消毒机; 2台；. 15.4; 碘对比剂保温用恒温水箱; 1台；. 15.5; 影像诊断报告工作站电脑; 3套；. 15.6; 5M医用彩色专业显示屏（含显卡）; 3部；. 15.7; 人工智能AI系统（含：肺结节分析模块、心脑外周血管分析模块、骨折分析模块）; 1套；. 15.8; 水当量模体; 1个. 15.9; UPS（无间断电源）. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：3.0T高端MRI进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的3.0T高端MRI设备为已获得NMPA证书的3.0T机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 总体要求; 投标机型为已获得NMPA证书的3.0T磁共振机型；. 2; 磁体要求. 2.1; 磁体类型; 超导磁体；. 2.2; 磁场强度; 3.0T；. 2.3; 屏蔽方式; 主动屏蔽+抗外界干扰屏蔽；. 2.4; 匀场方式; 主动匀场+被动匀场+三维动态匀场；. 2.5; 磁场稳定度; ＜0.1ppm/h；. 2.6; 实时动态匀场技术; 具备；. 2.7; 匀场通道数; ≥8个；. 2.7.1; 一阶匀场（线性匀场）通道数; ≥3个；. 2.7.2; 高阶匀场（非线性匀场）通道数; ≥5个；. 2.8; 磁场均匀度（典型值）. ▲2.8.1; 10cm DSV; ≤0.002ppm；. 2.8.2; 20cm DSV; ≤0.02ppm；. 2.8.3; 30cm DSV; ≤0.07ppm；. ▲2.8.4; 40cm DSV; ≤0.33ppm；. 2.8.5; 50cm DSV; ≤2.3ppm；. ★2.9; 磁体孔径（患者检查孔道内径）大小; ≥70cm；. 2.10; 磁体长度（不含外壳）; ≥172 cm；. 2.11; 磁体长度(含外壳); ≤186 cm；. 2.12; 净磁体重量（不含外壳）; ≥5吨；. 2.13; 5高斯磁力线径向范围; ≤3.05m；. 2.14; 5高斯磁力线径向范围; ≤4.95m；. 2.15; 液氦消耗量; ≤0.0L/h；. 2.16; 冷却方式; 液氦制冷；. 3; 梯度系统. 3.1; 梯度模块/模式; 单梯度（非双梯度或双梯度放大器）；. 3.2; 最高有效梯度场强; ≥75mT/m（eff有效值或Performance效能值）；. 3.3; 最高有效梯度切换率; ≥300T/m/s（eff有效值或Performance效能值）；. 3.4; 最高场强和最高切换率在同一序列可同时到达. ▲3.5; 最大单轴梯度功率; ≥1900KW；. 3.6; 工作周期中的最大占空比; 100％；. 3.7; 梯度放大器结构; 单组独立，非串联双梯度；. 3.8; 软件降噪技术; 具备；. 3.9; 硬件降噪技术; 具备；. 3.10; 梯度线圈冷却方式; 水冷；. 3.11; 梯度放大器冷却方式; 水冷；. 3.12; 梯度控制系统技术; 全数字实时发射接收；. 3.13; 梯度工作方式; 非共振式；. 4; 射频系统. 4.1; 射频系统类型; 全数字实时控制；. 4.2; 多源（多通道）射频发射技术; 具备；. 4.3; 多源射频发射技术可应用于全身成像; 具备；. 4.4; 射频发射点数量; ≥4个；. ▲4.5; 射频发射最大功率; ≥36 kW；. 4.6; 单组独立射频发射放大器功率（非多组串联）; ≥18 kW；. 4.7; 射频发射频率稳定性（5分钟）; ≤100x10-10；. 4.8; 射频发射噪音水平; ≤0.5dB；. 4.9; 射频发射时间分辨率; ≤50纳秒；. ▲4.10; 最大射频通道数; ≥146通道；. 4.11; 射频线圈扫描自动调谐技术; 具备；. 4.12; 射频放大器内置于磁体机壳内; 具备；. 4.13; 射频发射路径位于磁体机壳内; 具备；. 4.14; 射频接收路径位于磁体机壳内; 具备；. 4.15; 射频系统模数转换器（ADC）内置于磁体机壳内（非线圈内）; 具备；. 4.16; 数字射频发射系统内置于磁体内; 具备；. 4.17; 数字射频接收系统内置于磁体内; 具备；. 5; 射频接收线圈系统. 5.1; 原厂头颈联合线圈; 具备；. 5.2; 原厂脊柱矩阵线圈; 具备；. 5.3; 大范围体部组合线圈; 具备；. 5.4; 为满足覆盖70厘米以上体部总视野，需提供单组独立体表线圈数量; ≥2套；. 5.5; 全神经头颈脊柱线圈组合; 具备；. 5.6; 提供原厂大关节柔性独立线圈（适用于膝、踝、肩、肘关节）; ≥16通道；. 5.7; 提供原厂小关节柔性独立线圈（适用于手腕、手指）; ≥16通道；. 5.8; 提供原厂高清膝关节专用硬线圈; ≥16通道；. 5.9; 提供原厂高清肩关节专用硬线圈; ≥16通道；. 5.10; 提供原厂高清乳腺专用线圈; ≥16通道；. 5.11; 提供投标机型所能配备的最高通道神经科研线圈; 具备；. 6; 主控台计算机系统. 6.1; 操作系统; Windows系统或同等档次系统；. 6.2; CPU处理器核数; ≥4个；. 6.3; CPU处理器位数; ≥64位；. 6.4; CPU主频; ≥3.5GHz；. 6.5; 内存大小; ≥64GB；. 6.6; 显示器; ≥24英寸彩色，LCD液晶显示；. 6.7; 显示器分辨率; ≥1920×1200；. 6.8; 系统硬盘容量; ≥480GB ；. 6.9; 阵列处理器主频; ≥2.1GHz；. 6.10; 阵列处理器内存; ≥64GB；. 6.11; DICOM3.0接口; 具备；. 6.12; 图像重建速度（256x256矩阵）; ≥110000幅/秒；. 7; 智能体征感知系统. 7.1; 系统自带无接触式生命体征电子传感器，自动探测呼吸信号; 具备；. 7.2; 无需呼吸门控或呼吸导航辅助，病人躺上扫描床即刻实时感知呼吸运动; 具备；. 7.3; 体征感知功能，无需额外门控装置; 具备；. 7.4; 智能逐层精细匀场功能; 具备；. 7.5; 感知系统适用全身匀场; 具备；. 7.6; 智能人体解剖模型; 具备；. 7.7; 无需额外定位装置即可确定人体脏器位置; 具备；. 7.8; 发射电压逐层调整功能; 具备；. 7.9; 共振频率逐层调整功能; 具备；. 7.10; B0匀场逐层调整功能; 具备；. 7.11; B1匀场逐层调整功能; 具备；. 8; 扫描床、操作台及环境调节系统. 8.1; 垂直移动时扫描床最大承重; ≥240Kg；. 8.2; 扫描床移动精度; ≤±0.5mm；. 8.3; 最低床位; ≤55cm；. 8.4; 最大水平移动范围; ≥275cm；. 8.5; 自动步进扫描床; 具备；. 8.6; 床旁双侧扫描控制系统; 具备；. 8.7; 病人监视系统; 具备；. 8.8; 照明、通风、通话、背景音乐; 具备；. 8.9; 遥控线圈更换; 具备；. 8.10; 患者专用防磁耳机、呼叫按钮; 具备；. 8.11; 特定吸收率SAR实时连续监控显示装置; 具备；. 8.12; 紧急制动系统; 具备；. 8.13; 单次计划持续扫描最大范围; ≥200cm；. 9; 静音技术. 9.1; 梯度系统硬件静音技术; 具备；. 9.2; 声阻尼材料技术; 具备；. 9.3; 真空隔绝腔设计的硬件静音技术; 具备；. 9.4; 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术; 具备；. 9.5; 人工智能选择性静音技术（适用于所有序列）; 具备；. 9.6; 静音技术适用范围. 9.6.1; 静音技术可用于T1对比; 具备；. 9.6.2; 静音技术可用于T2对比; 具备；. 9.6.3; 静音技术可用于Darkfluid对比; 具备；. 9.6.4; 静音技术可用于DWI序列; 具备；. 9.6.5; 静音技术可用于SWI对比; 具备；. 9.6.6; 静音技术可用于TSE序列; 具备；. 9.6.7; 静音技术可用于GRE序列; 具备；. 9.6.8; 静音技术可用于SE序列; 具备；. 9.7; 静音技术可应用于3D T1加权超短TE 序列; 具备；. 9.8; 静音技术可应用于神经系统成像; 具备；. 9.9; 静音技术可应用于骨关节系统成像; 具备；. 9.10; 静音技术可应用于脊柱成像; 具备；. 10; 系统后处理功能. 10.1; 3D后处理功能; 具备；. 10.2; 实时MPR后处理; 具备；. 10.3; 实时MIP后处理; 具备；. 10.4; 三维表面重建技术SSD后处理; 具备；. 10.5; 实时互动重建; 具备；. 10.6; 电影回放软件; 具备；. 10.7; 图像评价软件; 具备；. 10.8; ADC-map; 具备；. 10.9; T1，T2值计算; 具备；. 10.10; 时间信号曲线; 具备；. 10.11; 图像减影、叠加; 具备；. 11; 后处理接口. 11.1; 软件控制照相技术; 具备；. 11.2; 完整DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能）; 具备；. 11.3; DICOM3.0标准激光 相机数字接口; 具备；. 11.4; 远程遥控维修接口; 具备；. 11.5; 主机向PC机传输图像数据功能; 具备；. 11.6; 图像网络传输标准; 1000M 以太网连接；. 11.7; 图像网络传输速度; ≥60幅/秒；. 12; 智能操作平台. 12.1; 头部、脊柱、关节等部位自动定位功能; 具备；. 12.2; 图文引导下实时在线指导功能; 具备；. 12.3; 大范围自动扫描定位功能; 具备；. 12.4; 并行采集拓展功能; 具备；. 12.5; 膈肌导航技术; 具备；. 12.6; 相位导航技术（肝实质触发采集技术）; 具备；. 13; 一体化成像技术. 13.1; 多个线圈组合扫描功能; 具备；. 13.2; 一次摆位完成全部线圈扫描; 具备；. 13.3; 线圈组合扫描专用控制软件; 具备；. 13.4; 智能定位技术功能; 具备；. 13.5; 脊柱线圈整合于床面设计; 具备；. 13.6; 线圈接口全部整合于床面设计; 具备；. 13.7; 矩阵线圈频谱成像模式; 具备；. 13.8; 矩阵线圈通道选择模式; 具备；. 13.9; 全中枢神经成像无缝连接功能; 具备；. 13.10; 自动结果生成功能; 具备；. 14; 扫描参数. 14.1; 最大FOV; ≥55cm；. 14.2; 最小FOV; ≤0.5cm；. ▲14.3; 最薄二维层厚; ≤0.1mm；. 14.4; 最薄三维层厚; ≤0.05mm；. 14.5; 最大采集矩阵; ≥1024×1024；. 14.6; EPI最大因子; ≥256；. 14.7; TSE最大回波链长度; ≥512；. 14.8; 弥散加权B值; ≥10000；. 15; 扫描序列和成像技术. 15.1; 自旋回波（SE）序列; 具备；. 15.1.1; 2D/3D TSE; 具备；. 15.1.2; TSE回波分享技术; 具备；. 15.1.3; 三维TSE序列; 具备；. 15.1.4; 单次激发SE; 具备；. 15.1.5; 脂肪抑制序列; 具备；. 15.1.6; 频率脂肪抑制; 具备；. 15.1.7; 水抑制序列; 具备；. 15.2; 平面回波(EPI)序列; 具备；. 15.2.1; 单次激发EPI; 具备；. 15.2.2; 多次激发EPI; 具备；. 15.2.3; 自旋回波EPI; 具备；. 15.2.4; 梯度回波EPI; 具备；. 15.2.5; 反转EPI; 具备；. 15.3; 反转恢复（IR）序列; 具备；. 15.3.1; 快速IR(脂肪、 水抑制）; 具备；. 15.3.2; 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）; 具备；. 15.3.3; 脂肪/水激发技术; 具备；. 15.3.4; 翻转恢复脂肪抑制序列; 具备；. 15.3.5; STIR短T1压脂序列; 具备；. 15.3.6; 单次激发快速IR; 具备；. 15.3.7; 常规反转恢复序列; 具备；. 15.3.8; 真实影像反转恢复（灰白质强对比）; 具备；. 15.4; 梯度回波(GRE) 序列：; 具备；. 15.4.1; 2D/3D稳态进动梯度回波; 具备；. 15.4.2; in-phase和out-phase成像; 具备；. 15.4.3; 多回波聚合序列; 具备；. 15.4.4; 亚秒T1扫描序列（2D/3D）; 具备；. 15.4.5; 亚秒T2扫描序列（2D/3D）; 具备；. 15.4.6; 单次多平面梯度回波序列; 具备；. 15.4.7; 多回波梯度回波序列; 具备；. 15.4.8; 重T2 加权高对比序列; 具备；. 15.5; 体部成像技术; 具备；. 15.5.1; 肝脏T1加权3D高分辨动态成像; 具备；. 15.5.2; 多期动态扫描层面精准对位技术; 具备；. 15.5.3; 体部弥散成像软件包; 具备；. 15.5.4; 同相位/去相位水脂分离技术; 具备；. 15.5.5; MR结肠造影技术; 具备；. 15.5.6; MR胰胆管造影技术(2D/3D); 具备；. 15.5.7; 单次激发2D/3D水成像; 具备；. 15.5.8; 呼吸导航技术; 具备；. 15.5.9; 自由呼吸3D水成像; 具备；. 15.5.10; 肾脏动态灌注成像技术; 具备；. 15.5.11; MR尿路造影技术（2D/3D）; 具备；. 15.5.12; MR脊髓造影技术（2D/3D）; 具备；. 15.5.13; 肝脏脂肪定量分析; 具备；. 15.5.14; 动态增强成像; 具备；. 15.6; 神经系统成像技术; 具备；. 15.6.1; 弥散成像; 具备；. 15.6.1.1; 实时弥散技术; 具备；. 15.6.1.2; 各向同性采集; 具备；. 15.6.1.3; 各向异性采集; 具备；. 15.6.1.4; ADC值测量; 具备；. 15.6.1.5; ADC-map彩图; 具备；. 15.6.1.6; 体部脏器弥散; 具备；. 15.6.1.7; 弥散张量成像（DTI）; 具备；. 15.6.1.8; 高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）; 具备；. 15.6.1.9; 高清弥散可应用于头部; 具备；. 15.6.1.10; 高清弥散可应用于乳腺; 具备；. 15.6.1.11; 高清弥散可应用于盆腔; 具备；. 15.6.2; 磁敏感成像; 具备；. 15.6.2.1; 可兼容并行采集; 具备；. 15.6.2.2; 磁敏感成像实时磁矩图成像技术; 具备；. 15.6.2.3; 磁敏感成像实时相位图技术; 具备；. 15.6.2.4; 磁敏感成像原始图像成像技术; 具备；. 15.6.2.5; 磁敏感成像mMIP图像; 具备；. 15.6.3; 灌注成像; 具备；. 15.6.3.1; 2D-EPI灌注成像; 具备；. 15.6.3.2; 多层灌注成像; 具备；. 15.6.3.3; rCBV分析; 具备；. 15.6.3.4; TTP分析; 具备；. 15.6.3.5; MTT分析; 具备；. 15.6.3.6; 时间信号曲线; 具备；. 15.6.3.7; 彩色后处理功能; 具备；. 15.6.3.8; 全脑不打药灌注成像技术; 具备；. 15.6.4; 脑功能成像; 具备；. 15.6.4.1; 血氧饱和度依赖性成像; 具备；. 15.6.4.2; t-test后处理成像; 具备；. 15.7; 心血管成像; 具备；. 15.7.1; 2D/3D时飞法(TOF)血管成像; 具备；. 15.7.2; 相位对比血管成像; 具备；. 15.7.3; 门控法TOF/PC血管成像; 具备；. 15.7.4; 3D增强对比CE—MRA技术; 具备；. 15.7.5; 门静脉成像技术; 具备；. 15.7.6; 实时成像技术; 具备；. 15.7.7; 超快速血管造影成像技术; 具备；. 15.7.8; 磁化传递（MTC法）血管造影技术; 具备；. 15.7.9; 造影剂实时追踪血管成像技术; 具备；. 15.7.10; 下肢血管造影分段跟踪成像技术; 具备；. 15.7.11; 导航技术; 具备；. 15.7.12; 电影回放; 具备；. 15.7.13; 自动移床MRA; 具备；. 15.7.14; 多层面重建; 具备；. 15.7.15; 曲面重建; 具备；. 15.7.16; 最大强度投影; 具备；. 15.7.17; 常规心脏形态学成像; 具备；. 15.7.18; 心脏回波分享技术; 具备；. 15.7.19; 快速梯度回波/快速心脏采集; 具备；. 15.7.20; 心脏成像黑血技术; 具备；. 15.7.21; 心脏成像亮血技术; 具备；. 15.7.22; 正向心电触发; 具备；. 15.7.23; 反向心电触发; 具备；. 15.7.24; 放射采集技术; 具备；. 15.7.25; 双斜位成像技术; 具备；. 15.7.26; 二维、三维多相位成像; 具备；. 15.7.27; 快速心脏电影; 具备；. 15.7.28; 一站式心脏成像技术; 具备；. 15.7.29; 首过心肌灌注成像; 具备；. 15.7.30; 心肌活性成像（自动选择TI时间）; 具备；. 15.7.31; 心脏定量分析; 具备；. 15.8; 骨关节成像; 具备；. 15.8.1; 肌骨成像; 具备；. 15.8.2; 三维各向同性容积成像序列; 具备；. 15.8.3; 高分辨率颈髓成像; 具备；. 15.8.4; 高分辨率内耳三维成像; 具备；. 15.8.5; 全脊柱成像; 具备；. 15.8.6; 图像无缝拼接软件包; 具备；. 15.8.7; 关节软骨成像; 具备；. 15.9; 波谱成像; 具备；. 15.9.1; 单体素和多体素频谱成像; 具备；. 15.9.2; 自动频谱分析; 具备；. 15.9.3; 实时频谱分析及实时显示; 具备；. 15.9.4; 高级频谱分析后处理软件; 具备；. 15.9.5; 2D和3D频谱成像; 具备；. 15.9.6; 代谢产物浓度分布彩图; 具备；. 15.9.7; 代谢产物比例地图; 具备；. 15.9.8; 外周容积脂肪抑制技术; 具备；. 15.9.9; 快速频谱成像技术; 具备；. 15.9.10; 前列腺频谱成像分析; 具备；. 15.9.11; 乳腺频谱成像分析; 具备；. 15.9.12; 化学位移成像(2D/3D CSI); 具备；. 15.10; 必须提供最新软件和功能; 满足；. 15.11; 伪影校正技术; 具备；. 15.11.1; 前瞻性运动伪影校正技术; 具备；. 15.11.2; 回顾性运动伪影校正技术; 具备；. 15.11.3; 专业去金属伪影技术; 具备；. 15.11.4; 消除磁敏感伪影技术; 具备；. 15.11.5; 卷积伪影去除技术; 具备；. 15.11.6; 头部伪影矫正技术; 具备；. 15.11.7; 抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影技术; 具备；. 15.11.8; 可应用于T1、T2成像; 具备；. 15.11.9; 可应用于黑水成像; 具备；. 15.11.10; 可应用于冠状位、矢状位、横断位; 具备；. 15.12; 并行采集技术成像; 具备；. 15.12.1; 基于k-空间的算法; 具备；. 15.12.2; 基于图像的算法; 具备；. 15.12.3; 并行采集自动校准技术; 具备；. 15.12.4; 基于两个相位编码方向同时加速算法; 具备；. 15.12.5; 并行采集加速因子; ≥8；. 15.12.6; 与并行采集技术兼容的射频线圈; 具备；. 15.12.7; 与并行采集技术兼容的扫描序列; 具备；. 16; 影像后处理工作站. 16.1; 多种方式显示和图像处理; 具备；. 16.2; 三维后处理软件（SSD MIP MPR）; 具备；. 16.3; 实时三维图像; 具备；. 16.4; 血管成像软件包; 具备；. 16.5; 神经后处理软件包; 具备；. 16.6; DICOM图像转换成JPG格式; 具备；. 16.7; Dicom3.0标准接口; 具备；. 16.8; 联网图像传输功能; 具备；. ★17; 第三方配套设备. 17.1; 提供MR机房装修（交钥匙工程，含：电缆、电箱、屏蔽装修等）；. 17.2; MR专用精密空调; 1套；. 17.3; MR专用冷水机; 1套；. 17.4; MR专用高压注射器; 1套；. 17.5; 铁磁探测器（双柱式）; 2套；. 17.6; 无磁消毒仪; 2套；. 17.7; 无磁转运床（带升降功能）; 1套；. 17.8; 无磁轮椅; 1套；. 17.9; 无磁灭火器; 1套；. 17.10; 无磁氧气瓶; 1套. 17.11; ≥85寸移动式智能会议触控高清屏（带一体主机、摄像头及windows10系统）; 1套；. 17.12; 测试水模体; 1个. 17.12; UPS（无间断电源）. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：数字减影血管造影系统（DSA)进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的数字减影血管造影系统（DSA） 为已获得NMPA证书的机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 机架系统. ★1.1; 悬吊式机架，具备滑动天轨; 具备；. 1.2; 机架可进行等中心旋转; 具备；. 1.3; 机架运动方式; 电动；. 1.4; C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO; ≥25°/秒；. 1.5; C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU; ≥25°/秒；. 1.6; CRA; ≥90°；. 1.7; CAU; ≥90°；. 1.8; RAO; ≥150°；. 1.9; LAO; ≥130°；. 1.10; 床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动; 具备；. 1.11; C臂的旋转角度; 血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照；. 1.12; 数码显示所有C型臂旋转角度信息; 具备；. 1.13; 机架（L臂）通过滑动天轨可移出手术野; 具备；. 1.14; C型臂弧深：; ≥90cm （不包括L臂补偿）；. 1.15; 机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集; 具备；. 2; 导管床. 2.1; 满足全身检查、治疗的要求; 具备；. 2.2; 床面要求为碳纤维材料; 具备；. 2.3; 床面Al当量; ≤1.8mmAl；. 2.4; 纵向运动范围; ≥120cm；. 2.5; 导管床横向运动; ≥28cm；. 2.6; 床面升降范围; ≥30cm；. 2.7; 床面最低高度; ≤78cm；. 2.8; 任意位置承重; ≥220KG + 500N额外CPR承重；. 2.9; 能在床面任意位置进行CPR; 具备；. 2.10; 床长度; ≥270cm（不包含延长板的长度）；. 2.11; 床宽度; ≥45cm；. 2.12; 床面患者最大有效覆盖; ≥180cm；. 3; 床旁液晶触摸屏控制系统. 3.1; 提供一套液晶触摸控制屏; 具备；. 3.2; 控制屏可置于导管床3边，或者控制室内，便于医生操作; 具备；. 3.3; 可进行图像采集条件控制; 具备；. 3.4; 可进行图像后处理及量化分析控制; 具备；. 3.5; 床旁液晶屏旁配置式鼠标功能，方便床旁的定量分析等操作; 具备；. 4; 高压发生器. 4.1; 高频逆变发生器，功率; ≥100KW；. 4.2; 最大管电流; ≥1000mA；. 4.3; 最小管电压; ≤40KV；. 4.4; 最大管电压; ≥125KV；. 4.5; 最短曝光时间; ≤1ms；. 4.6; 自动SID跟踪; 具备；. 4.7; 全自动曝光控制，无需测试曝光; 具备；. 5; X线球管. 5.1; 液态金属轴承球管; 具备；. 5.2; 金属陶瓷外壳; 具备；. ▲5.3; 球管阳极热容量; ≥3.3MHU ；；. 5.4; 球管阳极散热率; ≥6600 W；. ▲5.5; 球管阳极转速; ≥7500转/分钟；. ▲5.6; 球管焦点; ≥3个；. 5.7; 小焦点：≤0.3mm，大焦点：≥1.0mm; 具备；. 5.8; 最小焦点功率：≤20KW，最大焦点功率：≥90KW; 具备；. 5.9; 球管阳极靶边直径; ≥120mm；. 5.10; 球管冷却方式; 油冷加水冷；. 5.11; 球管具有消除脉冲透视软射线的技术; 具备；. 5.12; 球管内置多档金属铜滤片，最厚滤片厚度≥0.8mm; 具备；. 5.13; 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置; 具备；. 6; 平板探测器. 6.1; 探测器类型; 非晶硅数字化平板探测器；. 6.2; 平板外壳大小; ≤42 X 52cm；. 6.3; 最大有效成像视野(边长); ≥29cm X 38cm；. ▲6.4; ≥6种物理成像视野，以适应不同部位介入需要; 具备；. 6.5; 最小探测视野; ≤11 X 11cm；. 6.6; 最大图像矩阵灰阶输出; ≥2480 x 1920 x 16 bits；. 6.7; 平板探测器分辨率; ≥3.25LP／mm；. 6.8; 像素尺寸; ≤160μm；. 6.9; DQE; ≥77% @ 0 lp/mm；. 6.10; 平板可90度旋转; 具备；. 6.11; 平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置、防碰撞自动控制及独立水冷系统; 具备；. 7; 图像显示器. 7.1; 医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵; ≥1280 x 1024；. 7.2; 操作室; 19英寸医用高分辨率LCD显视器：≥3台；. 7.3; 控制室; 19英寸医用高分辨率LCD显视器：≥2台；. 7.4; 图像观察视角; ≥170°；. 7.5; 显示器吊架; ≥4架位；. 7.6; 显示器吊架可置于床旁三侧位置; 具备；. 7.7; 显示器吊架可进行人性化升降; 具备；. 7.8; 显示器吊架旋转范围; ≥300°；. 8; 图像系统. 8.1; 外周采集、处理、存储20482矩阵; 0.5-7.5帧 /秒；. 8.2; 心脏采集、处理、存储10242矩阵; 15-30帧 /秒；. 8.3; 实时减影功能; 具备；. 8.4; 脉冲透视功能; 具备；. ▲8.5; 脉冲透视选择档数; ≥9档；. 8.6; 可存储单幅及序列透视图像（单次储存≥20S且≥600幅的连续动态透视图像）; 具备；. 8.7; 最大脉冲透视速度; ≥30幅/秒；. 8.8; 最小脉冲透视速度; ≤3.75幅/秒；. 8.9; 透视末帧图像保持功能; 具备；. 8.10; 低剂量节能模式; 具备；. 8.11; 硬盘图像存储量; ≥25,000幅；. 8.12; 后处理功能，包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记; 具备；. 8.13; 血管序列实时DSA功能和DA功能; 具备；. 8.14; 图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景; 具备；. 8.15; 路径图造影剂自动峰值保持功能; 具备；. 9; 工作站测量分析. 9.1; 左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每搏量测定; 具备；. 9.2; 三种方法以上室壁运动曲线测量; 具备；. 9.3; 冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量; 具备；. 10; 旋转采集. 10.1; L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥40度/秒，有效覆盖范围：≥200度; 满足；. 10.2; 1024矩阵采集，最快采集速度; ≥30幅/秒；. 10.3; 实时减影功能; 具备；. 11; 网络与接口. 11.1; DICOM Send功能; 具备；. 11.2; DICOM Print功能; 具备；. 11.3; DICOM Query/Retrieve功能; 具备；. 11.4; DICOM Worklist功能; 具备；. 11.5; 激光相机接口; 具备；. 11.6; 高压注射器接口; 具备；. 12; 附件. 12.1; 整个系统的升级能力; 具备；. 12.2; 双向对讲系统; 具备；. 12.3; 悬吊式射线防护屏; 具备；. 12.4; 床旁射线防护帘; 具备；. 12.5; 悬吊式手术灯; 具备；. 12.6; 中文操作手册; 具备；. 13; 智能路径图功能. 13.1; 可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数选择; 具备；. 13.2; 医生可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式; 具备；. 13.3; 在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要; 具备；. 14; 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚; 具备；. 14.1; 由被投造部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性; 具备；. 14.2; 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径; 具备；. 14.3; 动态图像优化降噪功能; 具备；. 14.4; 适应性边缘增强功能; 具备；. 14.5; 轮廓跟踪自动亮度、对比度实时调节功能; 具备；. 15; 高级实时三维重建图像处理功能. 15.1; 独立的原装三维重建工作站硬件和软件; 具备；. 15.2; 机架旋转速度：≥40度/秒，覆盖范围：≥200度; 满足；. 15.3; 机架在头位及侧位进行三维采集功能; 具备；. 15.4; 血管重建速度; 自旋转采集起至重建结束的时间:≤60秒；. 15.5; 局部放大重建; 具备；. 15.6; 专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能; 具备；. 15.7; 距离测量、体积测量功能; 具备；. 15.8; 三维血管分析; 具备；. 15.9; 可采用低剂量模式重建三维图像; 具备；. 15.10; 可在床旁进行图像浏览和控制; 具备；. 16; 类CT软组织成像功能. 16.1; 能提供类似CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，采取双期自动往复扫描和双图像并行显示或融合显示，以满足医生同时观察头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分等两个不同时相的三维数据; 具备；. 16.2; 能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数; 具备；. 16.3; 单次旋转采集图像：≥400幅，有效覆盖范围：≥200度; 满足；. 16.4; 最快采集速率; ≥30帧/秒；. 16.5; 具有专用的神经、头颅类CT成像程序; 采集时间≤20S，传输及重建时间≤60S；. 16.6; 具有专用的快速腹部类CT成像程序; 采集时间≤20S，传输及重建时间≤60S；. 16.7; 类CT图像最小层厚; ≤0.5mm；. 16.8; 类CT图像采集，重建到显示全自动运行，无需人工干预; 具备；. 16.9; 三维重建和类CT重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示; 具备；. 16.10; 仅需一个旋转采集周期即可实现三维重建和类CT重建; 具备；. 16.11; 颅内支架清晰显影功能; 具备；. 17; 三维路图及多源图像融合功能. 17.1; 三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行; 具备；. 17.2; 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程; 具备；. 17.3; 可以把CT、MR或PET的三维图像与实时二维透视图像进行融合叠加显示; 具备；. 17.4; 可把不同机器来源的三维图像分别进行图像融合叠加显示，如CT三维图像与血管机三维图像融合显示；MR三维图像与血管机三维图像融合显示; 具备；. ★18; 第三方配套产品. 18.1; 负责机房装修工程（交钥匙工程，含：电缆电箱、净化空调、防护装修、环评等）；. 18.2; DSA专用高压注射系统（具有两个控制面板，机房内床旁及控制台各一个）; 1套；. 18.3; 除颤仪; 1台；. 18.4; 监护仪; 1台；. 18.5; 电生理; 1台；. 18.6; ≥55寸高清显示屏及相关连接（连接至介入手术控制室外给患者家属讲解造影图像使用）; 1台；. 18.7; 非铅防护用品（含连体衣、围脖、帽子、手套）; 6套. 18.8; 移动式防护衣架; 2个；. 18.9; 铅衣消毒柜（具备清洗功能）; 1套；. 18.10; 移动铅屏; 1个. 18.11; UPS（无间断电源）. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山火炬开发区人民医院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,★签订合同后10个工作日支付中标金额的30%。 2期：支付比例70%,★货到验收合格后30个工作日内支付中标总额的70%。 |
| 验收要求 | 1期：合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后 5 个工作日内验收，验收应在双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：根据《中山市关于进一步优化政府采购营商环境若干措施》的通知，符合中小企业资格的中标人如在签订合同前提供中小企业承诺书不予收取。其他企业则在采购人支付货款前需收到中标人合同总额5%的履约保证金或银行保函；履约服务期满，经考核合格，履约保证金不计利息一次性返还。 |
| 其他 |  |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 报价要求 | 1.1.报价以人民币报价；1.2.涉及专机专用耗材、试剂、易损件等需填列报价。 |
|  | 2 | 保修期及售后服务要求 | 2.1.中标人至少需提供设备3年免费原厂全保。 2.2.中标人提供操作技术培训，包括3次以上场地培训，4天/次；6人外出培训，每人至少1个月。（所需费用包含在中标金额内） 2.3.保修期内免费维修。设备发生故障时，中标人在接到采购人的故障通知后 2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。3年原厂全保期内，若在 48小时内仍未能有效解决，造成停机，保修期按照停机时长的2倍顺延。 2.4.在保修期内中标人负责每季度末安排原厂工程师上门对设备进行维护保养。 2.5.保修期过后，中标人按照质控标准，以设备维修保养的记录向采购人提供一份PDCA质控报告。 |
|  | 3 | 技术服务承诺 | 3.1.提供技术资料，含使用说明书、图纸等； 3.2.中标人须在广东省设有（或提供承诺函承诺中标后满足）售后服务点（提供维修的详细地址及工程师联系方式），负责设备的安装调试； 3.3.有操作、维护、维修培训计划，必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务； 3.4.保证供应设备的维修与原厂配件； 3.5.中标人需要帮助采购人培训两名以上工程师，并取得相应的培训证书，所涉及到的培训费和差旅费由中标人承担。 |
|  | 4 | 其他 | 4.1保证提供的是全新产品，未曾使用过的； 4.2.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。 |

| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |
| --- | --- | --- |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（心脏）（彩色多普勒超声诊断仪） | 套 | 1.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（妇产）（彩色多普勒超声诊断仪） | 套 | 1.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（肌骨）（彩色多普勒超声诊断仪） | 套 | 1.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 医用超声波仪器及设备 | 超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪） | 套 | 1.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 工业 | 详见附表四 |

附表一：超声诊断仪（心脏）（彩色多普勒超声诊断仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的超声诊断仪（心脏）（彩色多普勒超声诊断仪）设备为已获得注册证的机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 主机成像系统. 1.1; 高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠; 具备；. ▲1.2; 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转; 具备；. ▲1.3; 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像; 具备；. 1.4; 监视器可全屏显示扫查图像，包括二维、彩色、频谱等，并可任意显示及隐藏屏幕菜单; 具备；. 1.5; 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换; 具备；. 1.6; 具备集束精准波束发射技术和海量并行处理技术，依次接收海量原始声学数据，系统进行全程动态聚焦; 具备；. 1.7; 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式,多级可调（≥5级），支持所有探头; 具备；. 1.8; 数字化二维灰阶成像及M型显像单元; 具备；. 1.9; 单晶体纯净波探头技术; 支持相控阵、凸阵、线阵；. 1.10; 解剖M型技术; 可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；. 1.11; 脉冲反向谐波成像单元; 具备；. 1.12; 彩色多普勒成像技术; 具备；. 1.13; 彩色多普勒能量图技术; 具备；. 1.14; 方向性能量图技术; 具备；. 1.15; 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF); 具备；. 1.16; 动态范围; ≥320Db；. 1.17; 数字化通道; ≥7000000；. 1.18; 智能全程聚焦技术; 具备；. 1.19; 智能化一键图像优化技术; 可自适应调整图像的增益等参数；. 1.20; 空间复合成像技术; 可同时用于发射和接收，可支持多线偏转（可作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；. 1.21; 实时双同步/三同步能力; 具备；. 1.22; 内置DICOM3.0标准输出接口; 具备；. 1.23; 内有一体化超声工作站; 具备；. 1.24; 系统主机内置硬盘; ≥1TB；. 2; 二维灰阶成像单元. 2.1; 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示; 具备；. 2.2; 纯净波单晶体探头技术; 用于经胸心脏探头、腹部凸阵探头、线阵高频探头、经食道心脏探头；. 2.3; 具备自适应核磁像素优化技术; 可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调（≥5级）；. 2.4; 实时空间复合成像技术; 同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥5个；. 2.5; 凸阵、线阵探头具备扩展成像技术; 可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；. 2.6; 支持一键优化图像; 可实时优化二维增益、TGC曲线；. 2.7; 自动实时持续增益补偿; 具备；. 2.8; 侧向增益补偿技术; 支持相控阵，且可视可调；. 2.9; 具备双幅对比显示; 可自动识别收缩期及舒张期，便捷Simpson’s测量；. 2.10; 分辨率和帧频; 可视可调，且支持凸阵、微凸阵、线阵、相控阵；. 2.11; 超宽视野全景成像扫描技术(测量功能,线阵和凸阵探头具备); 可与像素优化技术结合使用；. 2.12; 穿刺引导功能; 支持相控阵、凸阵、线阵探头穿刺引导功能；相控阵探头穿刺引导角度≥3个，凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个；. ▲2.13; 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥21”，分辨率≥1080p，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示; 具备；. 2.14; 扩展成像技术; 凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术；. ▲2.15; 具备专业心超工作者定制界面，提高易用性; ≥30项功能操作位置自定义调节；. 2.16; 整体动脉僵硬度自动测量系统（AMAS）; 具备；. 3; 彩色多普勒血流成像单元. 3.1; 具有二维彩色模式、实时三维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式; 具备；. 3.2; 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术; 具备；. 3.3; 彩色能量图及方向能量图（CPA）; 具备；. 3.4; 单键预设血流成像参数; 具备；. 3.5; 彩色实时同屏双幅对比显像; 具备；. 3.6; 血流自动追踪技术; 可一键实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等）；. ▲3.7; 专业冠脉血流成像模式; 可支持所有心脏成像探头（包括成人心脏相控阵探头、小儿相控阵探头）；. 3.8; 彩色增益可独立调节，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头; 具备；. 4; 频谱多普勒成像单元. 4.1; 自适应多普勒技术; 可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；. 4.2; 提供PW、CW、HPRF模式，高性能三同步成像. 4.3; 实时自动多普勒测量分析; 可提供参数选择≥15个参数；. 4.4; 一键自动优化多普勒频谱; 自动调整基线及量程；. 4.5; 频谱自动分析系统; 包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络，自动计算各血流动力学参数，参数可根据需求灵活进行选择；. 5; 组织多普勒成像单元. 5.1; 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像; 具备；. 5.2; 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示; 具备；. 5.3; 专业TDI测量软件包; 具备；. 5.4; 可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析; 具备；. 5.5; 基于组织多普勒的定量分析; 可同时显示至少32个亚节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线，可用于整体及节段功能评价；. 6; 组织谐波成像单元. 6.1; 滤波式谐波技术; 具备；. 6.2; 脉冲反相谐波技术; 具备；. 6.3; 可显示谐波频率和基波频率; 具备；. 7; 超声造影成像单元. 7.1; 造影剂二次谐波成像单元; 低MI实时灌注成像和Flash爆破造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；. 7.2; 造影可与核磁像素优化技术结合使用，支持凸阵、线阵、相控阵、矩阵探头; 具备；. 7.3; 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵，可满足临床对心腔、心肌、腹部、血管成像的需求; 具备；. 7.4; 支持负荷超声成像下的心肌灌注造影; 具备；. 7.5; 具有计时器及闪烁造影成像技术，且闪烁帧数可调、机械指数可调、长度可调，可心电触发和时间触发; 具备；. 7.6; 实时相交互两个平面同屏同时相显示造影成像技术; 具备；. 7.7; 二维心脏造影技术; 具备；. 7.8; 造影定量分析功能及运动补偿功能; 实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移；. 7.9; 低机械指数用于心肌造影成像; 具备；. 7.10; 在机及脱机造影定量分析; 可提供≥8种参数，且造影连续采集时间≥6分钟；. 7.11; 分析结果可自动导入系统工作表进行存储; 具备；. 8; 负荷超声成像单元. 8.1; 内置专业负荷超声模板; 具备；. 8.2; 自定义编辑模板; 具备；. 8.3; 运动负荷、药物负荷; 具备；. 8.4; 室壁运动造影成像模板; 具备；. 8.5; 负荷超声斑点追踪定量分析; 具备；. 8.6; 智能旋转角度可植入负荷超声模板中; 具备；. 9; 负荷心肌运动定量:可对负荷试验左室整体和局部进行定量分析；. 10; 测量和分析（B型、 M型、频谱多普勒、彩色多普勒）. 10.1; 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等），且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹（附图）; 具备；. 10.2; 多普勒血流测量及分析; 具备；. 10.3; 心脏功能测量与分析; 可支持Simpson三点法快速描记心内膜， 加快工作流程；. 10.4; 自动、实时多普勒频谱波形分析; 在实时或者冻结模式下都可以使用；. 10.5; 心功能定量、半定量技术; 具备；. 10.5.1; 自动二维左心室功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF、ESV、EDV; 具备；. 10.5.2; 自动二维左心房功能定量依据选择的心脏切面自动描记感兴趣区，自动计算EF、最大体积、最小体积; 具备；. 10.5.3; 深层次报告页面; 包括容积及左室有关收缩、舒张功能的高级参数：LVEF、PER、PRFR、AFF；. 10.5.4; 自动组织瓣环位移功能; 可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能；. 10.5.5; 使用回放或存储剪辑分析; 可在机、脱机分析；. 10.6; 感兴趣区定量; 具备；. 10.6.1; 用户自定义区域; ≥10个. 10.6.2; 像素密度分析; 数据类型包括：灰阶回声、速度或能量（血管造影）；. 10.6.3; 自动标记ECG触发; 实现特定心动周期时相的定量分析；. 10.6.4; 平均值、中位数和标准差计算; 具备；. 10.6.5; 时间－密度曲线; 具备；. 10.6.6; 曲线拟合工具; Gamma 变量(Wash-in/Wash-out)、负指数方程、线性方程；. 10.6.7; 分析结果; 包括每一帧图像的dB数值、密度或速度/频率、达峰时间、“A”值、曲线下面积和峰值密度；. 10.7; 心肌应变定量; 具备；. 10.7.1; 实时组织多普勒显示，多个心动周期数据显示,单节段运动速度曲线、32节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段速度同步显示; 具备；. 10.7.2; 各节段心动周期曲线显示，各节段平均心动周期曲线显示，平均节段各个心动周期曲线显示，平均节段平均心动周期曲线显示; 具备；. 10.7.3; 心肌运动同步性定量分析; 快速显示峰值速度、达峰时间、应变、应变率、位移等多种参数；. 10.8; 血管中内膜厚度自动测量; 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计，计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置，脱机数据可输出；. 11; 图像存储与回放重现及病案管理单元. 11.1; 数字化捕捉、回放、存储动、静态图像; 实时图像传输，实时JPEG解压缩， 可进行参数编程调节；. 11.2; 硬盘≥1T，DVD／ USB图像存储,电影回放重现单元1280帧; 具备；. 11.3; 具备主机硬盘图像数据存储; 具备；. 11.4; 病案管理单元; 包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；. 11.5; 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节; 具备；. 12; 参考信号：心电. 13; 输入和输出信号. 13.1; 输入; 支持DICOM DATA；. 13.2; 输出; 支持S-视频、DP高清数字化输出；. 14; 图像管理与记录装置. 14.1; 内置图像管理系统; 具备；. 14.2; 主机内置硬盘≥1T,DVD／USB图像存储,电影回放重现单元1280帧; 具备；. 14.3; 可扩展的存储装置; 大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等；. 15; 连通性. 15.1; 医学数字图像和通信协议; DICOM 3.0 版接口部件；. 15.2; DICOM 3D打印; 具备；. 15.3; 保证设备能够接入我院PACS系统（医学影像管理系统），并承担对接产生的所有费用; 具备；. 三; 技术参数及要求. 1; 系统通用功能. 1.1; 监视器; 高分辨率液晶显示器≥21英寸,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；. 1.2; 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转; 具备；. 1.3; 标准成像探头接口; ≥4个，无针式微型接口，可通用；. 1.4; 功能分区控制面板; 可升降、旋转、前后左右平移,电子锁定；. 2; 探头规格. 2.1; 频率; 超宽频带探头，探头频率1MHz到18MHz；. 2.2; 类型; 相控阵、凸阵、线阵；. 2.3; 压电晶体材料; 相控阵、凸阵、线阵均采用单晶体材料；. 3; 二维成像主要参数. 3.1; 成人心脏相控阵; 超声频率1MHz-5MHz；. 3.1.1; 扫描速率; 相控阵,全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒；. 3.2; 成人经食道相控阵; 超声频率 2MHz-7MHz；. 3.2.1; 凸阵,全视野，18cm深度时; 帧速率≥45帧/秒；. 3.3; 浅表电子线阵; 超声频率3MHz-12MHz；. 3.3.1; 线阵,全视野，4cm深度时; 帧速率≥140帧/秒；. 3.4; 腹部电子凸阵; 超声频率 1MHz-5MHz；. 3.4.1; 扫描深度; 最大扫描深度≥40cm；. 3.5; 声束聚焦; 发射接收动态连续聚焦；. 3.6; 回放重现及存储; 灰阶图像回放＞1000幅，存储时间≥6分钟；. 3.7; 预设条件; 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节，每个探头可提供预设置≥40个；. 3.8; 增益调节; 2D/Color/Doppler可独立调节,TGC分段≥8，LGC分段≥4；. 4; 频率多普勒. 4.1; 脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，高脉冲重复频率HPRF; 具备；. 4.2; 多普勒探头与频率; PW，CW；. 4.3; 最大测量速度; PW，1.6MHz，0°时，血流速度最大≥8m/s； CW，1.8MHz，0°时，血流速度最大≥25m/s；. 4.4; 最低测量速度; 1mm/s(非噪声信号)；. 4.5; 显示方式; B/D、B/C/D、D；. 4.6; 电影回放; ≥1000帧；. 4.7; 零位移动; ≥6级；. ▲4.8; 取样宽度及位置范围; 宽度0.5-20mm，分级；. 4.9; 滤波器; 高通滤波或低通滤波两种,分级选择:PW高通≥10级,低通≥5级，CW高通≥8级,低通≥5级；. 4.10; 显示控制; 反转显示(左/右,上/下),零移位,D扩展,B/D扩展,局放及移位；. 5; 彩色多普勒. 5.1; 显示方式; 至少支持速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；. 5.2; 二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示; 具备. 5.3; 彩色显示角度; 20-90°选择；. 5.4; 彩色显示帧数; 85°,18cm深,帧频≥10帧/秒；. 5.5; 组织多普勒帧频; 85°，18cm深，帧频≥110帧/秒；. 5.6; 显示位置调整; 感兴趣的图像范围:-20°-+20°；. 5.7; 显示控制; 零位移动分+15级,黑/白与彩色比较,彩色对比；. 5.8; 彩色增强功能; 彩色多普勒能量图(CDE/CPI)，组织多普勒(TDI)；. 6; 超声图像及病案管理系统. 6.1; 动态图像; 可采集,存储,一次连续采集≥100幅；. 6.2; 同屏电影回放; ≥4画面,可调回放速度；. 6.3; 存储图像及文档; ≥1TB硬盘,CD/DVD、 5个USB存储；. 6.4; 报告存储、检索、统计; 具备；. 6.5; 为保护病人隐私，图像存储时可隐去病案信息进行存储; 具备；. 6.6; DICOM QVue图像阅读器; 具备；. 7; 超声功率输出调节; B/M、PW、CDFI，输出功率选择≥8级可调；. 四; 配置清单. 1; 主机系统; 1套；. 2; 全身临床应用软件包; 1套；. 3; 心肌造影应用软件包; 1套；. 4; 二维先进定量软件包; 1套；. 5; 成人心脏相控阵探头; 1把；. 6; 成人经食道相控阵探头; 1把；. 7; 成人腹部凸阵探头; 1把；. 8; 线阵血管探头; 1把；. 9; 耦合剂加热器; 1个；. 10; PAL制式视频输出线; 1条；. 11; 以太网线; 1条；. 12; 电脑; 1台；. 13; 高清采集卡; 1个；. 14; 超声检查专用诊疗床（自动换床单）; 1张；. 15; 医师专用椅; 1张；. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：超声诊断仪（妇产）（彩色多普勒超声诊断仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的超声诊断仪（妇产）（彩色多普勒超声诊断仪）设备为已获得注册证的机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 主机成像系统. 1.1; 高分辨率液晶硬屏显示器≥23英寸,分辨率1920×1080, 无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠; 具备；. 1.2; 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥180度; 具备；. 1.3; 集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束; 具备；. 1.4; 脉冲优化处理技术; 具备；. 1.5; 海量并行处理技术; 具备；. 1.6; 自适应增益补偿技术; 具备；. 1.7; 数字化二维灰阶成像及M 型显像单元; 具备；. 1.8; 解剖M型技术; 可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；. 1.9; 脉冲反向谐波成像单元; 具备；. 1.10; 彩色多普勒成像技术; 具备；. 1.11; 自适应宽频带彩色多普勒成像技术; 具备；. 1.12; 彩色多普勒能量图技术; 具备；. 1.13; 方向性能量图技术; 具备；. 1.14; 数字化频谱多普勒显示和分析单元; 具备；. 1.15; 动态范围; ≥320dB；. ▲1.16; 数字化通道; ≥7,000,000；. 1.17; 智能全程聚焦技术; 具备；. 1.18; 智能化一键图像优化技术; 可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像；. 1.19; 空间复合成像技术; 同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；. 1.20; 自适应核磁像素优化技术; 改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节；. 1.21; 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺; 具备；. 1.22; 具有微细血流成像及高清微细血流成像技术; 可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D 对比模式，具有 8 种 map 图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察；. 1.23; 膀胱残余尿量自动测量，精准智能，减少繁复操作; 具有；. 2; 成像技术. 2.1; 单晶体探头技术; 探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，对显像困难的病人图像大大改善；. 2.2; 3D/4D 成像功能; 具备；. 2.2.1; 三维、四维实时成像功能; 支持腹部、腔内探头检查成像；. 2.2.2; 自由臂三维成像; 支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头；. 2.2.3; 表面模式、骨骼模式、反转成像模式等; 具备；. 2.3; 容积探头扫查角度自动偏转技术; 扫查过程中，无需转动探头，扫查角度可自动偏转，可调档位≥5 档，并同时支持多种显示模式；. 2.4; 自动产科测量; 通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）；. 2.5; 弹性成像技术; 具备；. 2.5.1; 实时软组织弹性成像技术; 无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式；. 2.5.2; 囊实性结构鉴别弹性成像技术; 具备；. 2.6; 造影成像技术; 具备；. 2.6.1; 造影剂二次谐波成像单元; 包含低MI实时灌注成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；. 2.6.2; 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合; 具备；. 2.6.3; 造影技术; 可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管，经阴道子宫输卵管超声造影评估输卵管通畅性以及三维成像的需求；. 2.7; 全屏高清显示，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，分辨率≥1080p（1920x1080），最大亮度达 350cd/㎡, 超广角 180°视野,放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示; 具备；. 2.8; 多影像实时对比联合诊断技术; 主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房 X 线/超声的 DICOM 图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断；. 2.9; 扩展成像技术; 凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；. ▲2.10; 智能多普勒血管检查技术; 具备；. 2.10.1; 单键优化二维、多普勒图像质量; 具备；. 2.10.2; 单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等; 具备；. 2.10.3; 血流自动追踪技术; 可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性；. 2.11; 超声声速自动校正技术; 具备；. 2.11.1; 针对晚孕期肥胖及困难病人; 具备；. 2.11.2; 可用于乳腺检查，并可调整级别; 具备；. 2.11.3; 专门的预置条件; 具备；. 3; 测量和分析：( B型、M型、D型、彩色模式). 3.1; 一般测量; 距离、面积、周长等；. 3.2; 产科测量; 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；. 3.3; 外周血管测量和计算功能; 具备；. 3.4; 多普勒血流测量与分析; 含自动多普勒频谱包络计算；. 3.5; 心脏功能测量; 具备；. 4; 图像存储(电影) 回放重显及病案管理单元. 4.1; 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像; 实时图像传输，实时JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；. 4.2; 机械硬盘≥1TB（1024GB），固态硬盘≥240GB，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧; 具备；. 4.3; 主机硬盘图像数据存储; 具备；. 4.4; 病案管理单元; 包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；. 4.5; 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节; 具备；. 5; 输入/输出信号. 5.1; 输入; DICOM DATA；. 5.2; 输出; S-视频、DP高清数字化输出；. 6; 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 版接口部件；. 7; 保证设备能够接入我院PACS系统（医学影像管理系统），并承担对接产生的所有费用；. 8; 系统技术参数及要求. 8.1; 系统通用功能. 8.1.1; 具备全屏高清放大功能; 放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，视野显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080），无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；. 8.1.2; 操作面板具备液晶触摸屏≥12寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥180度; 具备；. 8.1.3; 探头接口选择; ≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口；. 8.1.4; 预设条件; 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节；. 8.1.5; 安全性能; 符合国家相关商品安全质量要求；. 8.2; 探头规格. 8.2.1; 频率; 超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1.0 MHz 到18.0MHz或以上；. 8.2.2; 二维、彩色、多普勒均可独立变频; 具备；. ▲8.2.3; 经腹单晶体凸阵探头; 1.0MHz-5.0MHz；. 8.2.3.1; 超高频单晶体线阵探头; 4.0MHz-18.0MHz；. 8.2.3.2; 微凸腔内容积探头; 3.0MHz-9.0MHz；. 8.2.3.3; 经腹单晶体容积探头; 2.0MHz-9.0MHz；. ▲8.2.4; 线阵探头扫描深度; ≥14cm，最大扫描宽度50mm；. 8.2.5; B/D 兼用. 8.2.5.1; 电子线阵; B/PWD；. 8.2.5.2; 电子凸阵; B/PWD；. 8.2.5.3; 电子相控阵; B/PWD、 B/CWD；. 8.2.6; 穿刺导向; 探头配备穿刺导向装置；. 8.3; 二维显像主要参数. 8.3.1; 成像速度; 凸阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥51帧/秒；. 8.3.2; 增益调节; 增益补偿≥8 段，LGC 侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节；. 8.3.3; 数字式声束形成器; 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；. 8.3.4; 高分辨率放大; 放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；. 8.3.5; 声束聚焦; 发射及接收全程连续聚焦；. 8.3.6; 接收方式; 独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；. 8.3.7; 接收超声信号系统动态范围; ≥320 dB；. 8.3.8; 二维灰阶成像; 256 灰阶；. 8.4; 频谱多普勒. 8.4.1; 显示模式; 脉冲多普勒、高脉冲重复频率；. 8.4.2; 发射频率. 8.4.2.1; 电子线阵; PWD:1.0MHz-18.0MHz；. 8.4.2.2; 电子凸阵; PWD:5.75MHz-7.0MHz；. 8.4.3; 显示方式; B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；. 8.4.4; 最大测量速度; PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；. 8.4.5; 最低测量速度; ≤ 0.9mm/s (非噪音信号)；. 8.4.6; Doppler及M型电影回放; ≥48 秒；. 8.4.7; 滤波器; 高通滤波或低通滤波两种，分级选择；. 8.4.8; 取样宽度及位置范围; 宽度0.5mm至20mm多级可调；. 8.4.9; 零位移动; ≥9 级；. 8.4.10; 显示控制; 反转显示(上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展、局放及移位；. 8.4.11; 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算; 具备；. 8.5; 彩色多普勒. 8.5.1; 显示方式; 速度图(CDV)、能量图(CPA)、方向性能量图（DCPA）；. 8.5.2; 扫描速率; 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/秒；. 8.5.3; 彩色增强功能; 彩色多普勒能量图(CDE/CPI)、组织多普勒(TDI)；. 8.5.4; 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV); 具备；. 8.5.5; 彩色显示速度; 最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；. 8.5.6; 显示控制; 零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；. 8.5.7; 显示位置调整; 线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°- +20°；. 8.6; 超声功率输出调节. 8.6.1; B/M、PWD、COLOR DOPPLER; 具备；. 8.6.2; 输出功率选择分级可调; 具备；. 8.7; 记录装置. 8.7.1; 工作站; 内置一体化超声工作站，数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存；. 8.7.2; 主机硬盘容量; ≥1T（1024GB）；. 8.7.3; DVD-RW 或USB图像存储; 具备；. 8.7.4; USB接口; ≥5个，用于图像传输；. 8.8; 技术手册：中文操作手册. 9; 配置要求. 9.1; ≥23 寸高清医用显示器，全方位自由臂设计，可提供显示器及操作面板任意调节（720 度自由调节）; 具备；. 9.2; 4 个探头接口，探头接口照明及连接提示音; 具备；. 9.3; 一体化脚踏板，一体化存储格，4 个独立旋转锁定万向轮; 具备；. 9.4; 成像; 全屏显示16:9 的高清超声图像，7,000,000 数字化通道，自适应信号提高系统信噪比，2D、M 型、解剖 M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW；2D、M 型、多普勒回放，高分辨率读放大及写放大，可平移，伪彩，二维全景成像，彩色能量多普勒，实时空间复合成像，可结合扩展成像，支持9个偏转角度，组织多普勒成像，左室心腔造影，负荷超声心动，微细血流成像，应变弹性成像，自适应像素优化技术，抑制斑点噪声，提高组织边界显示，完全独立的多模式的实时三同步显示，自动持续优化图像增益，血管（智能多普勒）自动调节取样框位置和偏转方向、频谱取样容积位置及角度，包括实时自动血管追踪和自动角度校正，血流自动多普勒测量提供一键实时包络多普勒信号、自动选择最高峰值等测量，并将测量结果加入报告，智能组织特异性成像，组织谐波和脉冲反相谐波，3D/4D 成像，造影临床选件，全身临床选件软件包，高帧频临床选件，快速存储用户自定义检查条件，与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库；. 9.5; 测量; 常规测量项目包括：距离、深度、面积、周长、血流速度和血流量测量等，腹部妇产科三维容积定量分析，胎儿生长发育指标自动测量；. 9.6; 探头技术; 高级集成探头接口技术，采用无针设计，宽频带技术；. 9.7; 数据管理; 联合影像技术（允许查阅浏览DICOM 格式 CT、iXR、NM、MRI 和超声图像-可与实时影像对照以上图像），NetLink/DICOM 3.0 提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM 请求及检索、成人和小儿心脏、血管及妇产科结构化报告，DICOM 3.0 打印存储支持内部设备及 DVD/CD，支持无线DICOM，在机工作站数据管理，支持缩略图浏览，存贮静态和动态图像及报告，预瞻型及回溯型动态片段获取，支持内部存储设备或移动设备，支持发送容积图像的X,Y,Z 数据至 PACS 系统，支持原始数据导出；. 9.8; 探头配置. 9.8.1; 单晶体凸阵探头（腹部、产科、妇科）; 1 把；. 9.8.2; 单晶体线阵探头（胎儿、血管、小器官、儿科、乳腺）; 1 把；. 9.8.3; 腔内容积探头（支持3D 输卵管造影）; 1 把；. 9.8.4; 凸阵容积探头; 1 把；. 9.8.5; 简体中文操作手册; 1套；. 9.8.6; 超声耦合剂加热器; 1个；. 9.8.7; PAL制式视频输出线; 1条；. 9.8.8; 以太网线; 1条；. 9.8.9; 电脑; 1台；. 9.8.10; 高清采集卡; 1个；. 9.8.11; 超声检查专用诊疗床（自动换床单）; 1张；. 9.8.12; 医师专用椅; 1张；. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：超声诊断仪（肌骨）（彩色多普勒超声诊断仪）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的超声诊断仪（肌骨）（彩色多普勒超声诊断仪）设备为已获得注册证的机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 主机成像系统. 1.1; 高分辨率液晶硬屏显示器≥23英寸，分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠; 具备；. ▲1.2; 操作面板具备≥12英寸液晶触摸屏,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥720度；; 具备；. 1.3; 全新集束精准发射技术; 全程动态聚焦发射声束；. 1.4; 脉冲优化处理技术; 具备；. 1.5; 海量并行处理技术; 具备；. 1.6; 自适应增益补偿技术; 具备；. 1.7; 数字化二维灰阶成像及M 型显像单元; 具备；. ▲1.8; 解剖M型技术; 可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量；. 1.9; 脉冲反向谐波成像单元; 具备；. 1.10; 彩色多普勒成像技术; 具备；. 1.11; 自适应宽频带彩色多普勒成像技术; 具备；. 1.12; 彩色多普勒能量图技术; 具备；. 1.13; 方向性能量图技术; 具备；. 1.14; 数字化频谱多普勒显示和分析单元; 包括PW 、CW和 HPRF；. 1.15; 动态范围; ≥320dB；. 1.16; 数字化通道; ≥4,700,000；. 1.17; 智能全程聚焦技术; 具备；. 1.18; 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像; 具备；. ▲1.19; 空间复合成像技术; 能够同时作用于发射和接收，可达≥9线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；. 1.20; 自适应核磁像素优化技术; 能够改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级；. 1.21; 显示器同屏可显示两种不同类型探头的图像，有利于观察子宫附件占位病变及介入穿刺; 具备；. 1.22; 实时二同步/三同步能力; 具备；. 1.23; 内置标准输出接口; DICOM 3.0；. 1.24; 内置一体化超声工作站; 具备；. 1.25; 所投机型为厂家为2020年以后推出最新机型（以NMPA证书为准）并具备持续升级能力; 满足；. 1.26; 穿刺引导功能; 支持单线、双线和容差线区间引导三种方式，可调节穿刺位置及角度；. 2; 成像技术. 2.1; 纯净波单晶体探头技术; 探头振元使用单晶体材质，同时对接收波束进行提纯处理，以改善显像困难的病人图像；. 2.2; 弹性成像技术; 具备；. 2.2.1; 实时软组织弹性成像技术; 无需人工加压，具有灰阶、反转及彩色多普勒多种显像方式；. ▲2.2.2; 鉴别囊实性结构、肿瘤良恶性、组织纤维化及结构弹性成像技术; 具备；. 2.2.3; 浅表、腹部及腔内弹性成像; 具备；. 2.2.4; 主机内置一体化实时弹性定量分析技术; 可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像；. ▲2.2.5; 腹部探头、线阵探头均支持实时弹性成像及剪切波弹性成像技术; 可定量测量并实时显示组织弹性；. 2.3; 造影成像技术. 2.3.1; 造影剂二次谐波成像单元; 包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术；. 2.3.2; 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用; 具备；. 2.3.3; 实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量; 具备；. 2.3.4; 造影技术支持凸阵、线阵、相控阵、微凸探头，可满足临床对腹部、妇产、浅表、乳腺、血管、心室腔等需求; 具备；. 2.3.5; 造影计时器以及闪烁造影成像技术; 具备；. 2.3.6; 实时微血管造影成像技术（以双幅形式同时显示实时造影和造影复合处理模式）; 可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行，可早期评价病变的恶变倾向及放化疗效果；. 2.3.7; 具备组织抑制技术功能; 可以抑制非灌注区域的显像，增强微泡的对比显示，可开关，可分级，可视可调；. 2.3.8; 在机及离机造影时间强度曲线定量分析; 具备；. 2.3.9; 造影定量分析组织运动追踪技术; 实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移，使超声造影定量分析更加准确；. 2.3.10; 双微造影技术; 结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助准确、高效的分辨肿瘤的良恶性；. 2.4; 全屏高清显示; 放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，分辨率≥1080p（1920x1080），放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，无其他菜单界面显示；. 2.5; 多影像实时对比联合诊断技术; 主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断；. 2.6; 扩展成像技术; 凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域；. 2.7; 超声声速自动校正技术; 具备；. 2.7.1; 针对晚孕期肥胖及困难病人; 具备；. 2.7.2; 可用于乳腺检查，并可调整级别; 具备；. 2.7.3; 专门的预置条件; 具备；. 2.8; 高清微视血流成像技术; 可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用；具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有≥8种map图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察；. 3; 量和分析(B型、M型、D型、彩色模式). 3.1; 一般测量; 距离、面积、周长等；. 3.2; 产科测量; 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；. 3.3; 具备外周血管测量和计算功能; 具备；. 3.4; 多普勒血流测量与分析(含自动多普勒频谱包络计算); 具备；. 3.5; 心脏功能测量; 具备；. 4; 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元. 4.1; 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时JPEG解压缩，可进行参数编程调节; 具备；. 4.2; 机械硬盘≥1TB（1024GB），固态硬盘≥240GB；USB图像存储,电影回放重现单元2200帧; 具备；. 4.3; 主机硬盘图像数据存储; 具备；. 4.4; 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等; 具备；. 4.5; 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节; 具备；. 5; 输入/输出信号. 5.1; 输入; DICOM DATA；. 5.2; 输出; S-视频、DP高清数字化输出；. 5.3; 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 版接口部件. 5.4; 保证设备能够接入我院PACS系统（医学影像管理系统），并承担对接产生的所有费用. 6; 系统通用功能. 6.1; 全屏高清放大功能; 放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，视野显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080），无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠；. 6.2; 操作面板; 具备≥12寸液晶触摸屏，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度；. 6.3; 探头接口; ≥4个，微型非针式，激活可互换通用；接口需具备照明系统，方便在暗室环境更换探头，容积探头可接任意探头接口；. 6.4; 支持成人经食道探头和小儿经食道探头的功能，且食道可接任意探头接口; 具备；. 6.5; 预设条件; 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,以减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节；. 6.6; 安全性能; 符合国家产品安全质量要求；. 6.7; 探头规格. 6.7.1; 频率; 超宽频带探头，从1 .0MHz到18.0MHz；. 6.7.2; 二维、彩色、多普勒均可独立变频; 具备；. 6.7.3; 类型; 线阵、凸阵；. 6.7.4; 要求配置纯净波单晶体探头≥2把，具有腹部、浅表纯净波单晶体探头支持; 满足；. 6.7.5; 可支持腹部电子矩阵探头; 具备；. 6.7.6; 电子线阵探头有效阵元数≥1920；电子凸阵探头有效阵元数≥192；电子微凸腹部探头有效阵元≥128; 满足；. 6.7.7; 经腹纯净波凸阵探头（1.0MHz-5.0MHz）；纯净波线阵探头（4.0MHz-18.0MHz）；靴形探头（7.0MHz-15.0MHz）; 具备；. ▲6.7.8; 线阵探头扫描深度≥14cm，最大扫描宽度≥50mm; 满足；. 6.7.9; B/D兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD;电子矩阵：B/PWD；电子相控阵：B/PWD、B/CWD; 满足；. 6.7.10; 穿刺导向; 探头可配穿刺导向装置；. 6.8; 二维显像主要参数. 6.8.1; 成像速度; 凸阵探头，85°角；18CM深度时，帧速度≥51帧/秒；. ▲6.8.2; 增益调节; TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥4段，B/M可独立调节；. 6.8.3; 数字式声束形成器; 数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；. 6.8.4; 高分辨率放大; 放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；. 6.8.5; 声束聚焦; 发射及接收全程连续聚焦；. 6.8.6; 接收方式; 独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理；. 6.8.7; 接收超声信号系统动态范围; ≥320dB；. 6.8.8; 二维灰阶成像; ≥256灰阶；. 6.9; 频谱多普勒. 6.9.1; 显示模式; 脉冲多普勒(PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；. 6.9.2; 发射频率; 电子线阵：PWD:1.0-18.0MHz；电子凸阵：PWD:5.75-7.0MHz；. 6.9.3; 显示方式; B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW、B/CPA/PW、B/CDV/CW；. 6.9.4; 最大测量速度; PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s（0度夹角）；. 6.9.5; 最低测量速度; ≤0.9mm/s(非噪音信号)；. 6.9.6; Doppler及M型电影回放; ≥48秒；. 6.9.7; 滤波器; 高通滤波或低通滤波两种，分级选择；. ▲6.9.8; 取样宽度及位置范围; 宽度0.5mm至20mm多级可调；. 6.9.9; 零位移动; ≥9级；. 6.9.10; 显示控制; 反转显示(上/下)、零移位、B-刷新、D扩展、B/D扩展，局放及移位；. 6.9.11; 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算; 具备；. 6.10; 彩色多普勒. 6.10.1; 显示方式; 速度图(CDV)、能量图(CPA)、方向性能量图（DCPA）；. 6.10.2; 扫描速率; 凸阵探头、最大角度；18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/S；. 6.10.3; 彩色增强功能; 彩色多普勒能量图(CDE/CPI)；组织多普勒(TDI)；. 6.10.4; 双同步/三同步显示(B/D/CDV)功能; 具备；. 6.10.5; 彩色显示速度; 最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；. 6.10.6; 显示控制; 零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；. 6.10.7; 显示位置调整; 线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°；. 6.11; 超声功率输出调节. 6.11.1; B/M、PWD、COLOR DOPPLER; 具有；. 6.11.2; 输出功率选择分级可调; 具有；. 6.12; 记录装置. 6.12.1; 内置一体化超声工作站; 数字化储存静态及动态图像、动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式能够直接储存；. 6.12.2; 主机硬盘容量; ≥1T（1024GB）；. 6.12.3; DVD-RW或USB图像存储; 具有；. 6.12.4; USB接口≥5个，用于图像传输; 具有；. 8; 配置清单. 8.1; 主机; 1台；. 8.2; 显示器; 1台；. 8.3; 造影软件包; 1套；. 8.4; 弹性技术全能软件包; 1套；. 8.5; 组织特性成像临床软件包; 1套；. 8.6; 高帧频临床选件; 1套；. 8.7; 纯净波凸阵探头（腹部、产科、妇科）; 1把；. 8.8; 靴形探头（小关节）; 1把；. 8.9; 纯净波线阵探头（乳腺、小器官、血管、肌肉骨骼、妇产）; 1把；. 8.10; PAL制式视频输出线; 1条；. 8.11; 以太网线; 1条；. 8.12; 操作手册; 1套；. 8.13; 超声耦合剂加热器; 1个；. 8.14; 电脑; 1台；. 8.15; 高清采集卡；; 1个；. 8.16; 超声检查专用诊疗床（自动换床单）; 1张；. 8.17; 医师专用椅; 1张；. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所投设备如属于医疗器械设备，需提供医疗器械注册证或备案证明（提供证明材料复印件加盖公章），所投设备必须是在医疗器械注册证或备案证明有效期内生产的产品。不属于医疗器械设备无须提供。 |
|  | 2 | 一、总体要求. ★本次招标采购的超声诊断仪（便携）（彩色多普勒超声诊断仪）设备为已获得注册证的机型；. 二、设备技术规格及要求. 序号; 招标参数及规格; 响应要求. 1; 主机系统. 1.1; 彩色液晶显示器; ≥15 英寸；. 1.2; 主机系统. 1.2.1; 数字化空间声束形成器，全程动态聚焦，动态聚焦长度可调; 具有；. 1.2.2; 数字化通道数; ≥500000；. 1.2.3; 动态范围; ≥170dB；. ▲1.2.4; LGC 侧向增益补偿技术; 具备；. 1.2.5; 自适应增益补偿功能; 具备；. 1.3; 二维灰阶成像（部件）单元. 1.3.1; 相素优化技术; 具备；. 1.3.2; 可单键实时自动优化压缩曲线、TGC、增益; 具备；. 1.3.3; 实时解剖M 型：360 度范围内可调可移动; 具备；. 1.3.4; 实时双副对比成像功能; 具备；. 1.4; 频谱多普勒显示及分析系统. 1.4.1; 自适应多普勒技术; 具备；. 1.4.2; 自动多普勒分析功能; 具备；. 1.4.3; 自动优化Doppler 频谱功能; 具备；. 1.4.4; 连续多普勒成像技术; 具备；. 1.5; 彩色血流成像（部件）单元. 1.5.1; 可单键血流自动优化; 具备；. 1.5.2; 冠脉血流、心腔血流、肺静脉血流的显像条件; 具备；. 1.5.3; 彩色对比显像功能; 具备；. 1.5.4; 实时双副对比成像; 具备；. 1.6; 组织多普勒成像功能; 具备；. 1.6.1; 彩色取样线; ≥35 线；. 1.6.2; 二维，彩色M 型，速度曲线同屏显示; 具备；. 1.7; 二次谐波成像功能（自然组织谐波成像）; 具备；. 1.8; 原始数据处理功能; 存储的图像可进行优化、分析和测量；. 1.9; 穿刺引导功能; 支持单线、双线和容差线区间引导三种方式，可调节穿刺位置及角度；. 2; 测量和分析(B 型、M 型、频谱多普勒、彩色多普勒). 2.1; 一般测量. 2.2; 多普勒血流测量及分析; 具备；. 2.3; 自动、实时Doppler 频谱波形分析; 在实时或者冻结模式下均可使用；. 3; 图像存储与（电影）回放重显单元. 4; 参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发. 5; 输入信号：VCR、外部视频、RGB 彩色视频；输出信号：复合视频、RGB 彩色视频. 6; 连通性：具备DICOM 3.0 版接口部件，免费开放传输、打印、检索协议. 7; 记录装置. 7.1; 硬盘存储; ≥320GB；. 7.2; DVD/CD 记录; 具备；. 7.3; USB 接口; 支持快速闪存卡可，快速存储屏幕上的图像；. 8; 保证设备能够接入我院PACS系统（医学影像管理系统），并承担对接产生的所有费用. 9; 技术参数. 9.1; 探头接口; ≥3 个；. 9.2; 探头. ▲9.2.1; 配置：≥4 把，至少包括纯净波单晶体凸阵探头 1 把、线阵探头 1 把、纯净波单晶体相控阵探头2 把; 具备；. 9.2.2; 二维及多普勒(B/D)兼用; 电子扇型B/PW 及 B/CW；. 9.3; 二维成像. 9.3.1; 超声频率. 9.3.1.1; 凸阵探头; 1MHz-5MHz；. 9.3.1.2; 线阵探头; 3MHz-12MHz；. 9.3.1.3; 相控阵探头; 1MHz-5MHz；. 9.3.1.4; 相控阵探头; 3MHz-8MHz；. 9.3.2; 扫描速率; 全视野、17cm 深度时，帧速率≥50 帧/s；. 9.3.3; 扫描线; 每帧线密度≥230 超声线；. 9.3.4; 声束聚焦; 发射≥8 段，接收自动连续聚焦；. 9.3.5; 心脏探头谐波成像频率个数; ≥3；. 9.3.6; 回放重现; 灰阶图像回放≥500 幅；. 9.3.7; 预设条件; 针对不同的检查，预置图像的检查条件；. 9.3.8; 增益调节; B/D 可独立调节，STC（DGC）分段≥8，LGC 分段≥2；. 9.4; 频谱多普勒. 9.4.1; 方式; 脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒 CW；. 9.4.2; 最大测量速度. 9.4.2.1; PW; 最大血流速度≥7.5m/s@2.5MHz；. 9.4.2.2; CW; 最大血流速度≥10m/s@1.9MHz；. 9.4.3; 最低测量速度; ≤1mm/s（非噪声信号）；. 9.4.4; 显示方式; B/D、M/D、D；. 9.4.5; 电影回放; ≥180s；. 9.4.6; 零位移动; ≥5 级；. ▲9.4.7; 取样宽度及位置范围; 宽度1-24mm，分级；. 9.4.8; 滤波器. 9.4.8.1; PW; 高通≥10 级，低通≥5 级；. 9.4.8.2; CW; 高通≥5 级，低通≥5 级；. 9.4.9; 显示控制; 反转显示(左/右，上/下)、零移位、D 扩展、B/D 扩展、局部放大及移位；. 9.5; 彩色多普勒. 9.5.1; 显示方式; 速度方差显示、速度显示、方差显示；. 9.5.2; 实时双幅对比功能; 具备；. 9.5.3; 彩色显示角度选择范围; 20-90°；. 9.5.4; 彩色显示帧数; 85°、17cm 深度时，帧频≥15 帧/s；. 9.5.5; 显示位置调整; 感兴趣的图像范围：-20”- +20”；. 9.5.6; 显示控制; 零位移动+10 级、黑/白与彩色比较、彩色对比；. 9.5.7; 彩色增强功能; 组织多普勒(TDI)；. 9.6; 超声图像及病案管理系统. 9.6.1; 动态图像采集，存储; 一次连续采集≥100 幅；. 9.6.2; 同屏电影回放; ≥9 画面，可调回放速度；. 9.6.3; 图像及文档存储; CD、DVD、USB 闪存设备；. 9.6.4; 中文操作系统; 具备；. 9.7; 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI，输出功率选择≥8 级可调. 9.8; 系统具备DICOM 阅读软件,支持 DICOM 存储及 PC 通用格式存储. 10; 配置清单. 10.1; 原厂专用台车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，具备探头接口转换功能. 10.2; PAL制式视频输出线; 1条；. 10.3; 以太网线; 1条；. 10.4; 电脑; 1台；. 10.5; 高清采集卡; 1个；. 10.6; 便携行李包; 1个；. 10.7; 备用电池; 1个. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指智林招标（广东）有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山火炬开发区人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价[2011]534号文的规定下浮10%收取。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、代理服务费收取方式，招标代理服务费以银行付款的形式以人民币一次性支付至以下账户 （ 请在汇款单上写明本项目的项目名称+中标服务费）：开户银行：中国银行股份有限公司中山中山五路支行 ，账号：695172408489 ，收款人：智林招标（广东）有限公司。 二、需落实的政府采购政策，1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号 ）；2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）； 3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 4）《关于印发环境标志产 品政府 采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）； 6）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 7）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库[2019]27号）。 三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，工业。 四、关于贯彻落实《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》的告知，1、根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局 中山市 人民政府金融工作局关于印发的通知》（中人银发【2017 】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖 区内开 展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 2、截至当前，辖区内开展政 府采购质 押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系 人名单 序号 银行机构 经办部门联系人联系方式 1） 中国农业发展银行中山市分行客户业务部 邹可仕 188025 98981 信贷与风险管理部 陈小龙 15889891688 2） 中国工商 银行中山分行普 惠金融事业部 陈炳 菁 18928108782 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 3）中国农业银行 中山分行 普惠金融事 业部 赖思韵 22644682 4）广发银行中山分行 普惠 金融部 林光宇 888 6 2643 5）中国邮政储蓄银 行中山市分行小企业金融部 黄嘉霖138247207 41 6）中山农村商业银行总行公司业务部 杜保 森 88884181 7）平安银行中山分行 普惠金融部 林晓冰 13823931 817 8）兴业银行中山分行企业金融部 刘中芳 0760-88368666-203172 9）招商银行中山分行 公司金融事业部 唐庆颖 13924 998608 10）中国光大银行中山分行 公司业 务管理部 张梓颖 076 0-88858067 11）广州银行中 山分行 公司金融部 杨顺龙 88776919 12）中信银行中山分行 普惠金融部 陈廷忠 15113386853 普惠金融部 余超贤 15918291829 13）渤海银行中山分行 公司金融部 李建夏 13631124024 0760-87911816 分行营业部 徐艺 13928142042、07 60-87911808 14）华夏银行中山分行 营 销管理部 叶怡 28137 855 15）东莞银行中山分行 业务部赵荣耀 13042854636/86939959 16）东亚银行（中国）有限公司中山支行 中山支行 王 涛89986282/18926998881 17）浦发银行中山 分行 交易银行部 付涛 0760-89982303 3、 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务 平台（网址： www.crcrfsp.com）和中 山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsyt hxt.zs.gov.cn）向辖区内特定或非特 定银行机构咨询并提出融资申请。4、采购人应当及时在应 收账款融资服务平台（网址：www. crcrf sp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。5 、中小微企业与银行机构签订政 府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构 三方签署《政府采购合同项下 政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企 业在融资银行机构开立的回 款账号。 6、财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定， 对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系 统，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由智林招标（广东）有限公司代收。具体操作要求详见智林招标（广东）有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询智林招标（广东）有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至智林招标（广东）有限公司，到账情况以开标时智林招标（广东）有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、中山市政府采购网(http://120.234.108.5:8088/zfcg/）、广东省公共资源交易平台 （https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/442000/index）、智林招标（广东）有限公司官网（ http://www.智林招标.com/)。上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄文强

电话：13232352888

传真：0760-8889687

邮箱：zlzb@zhilin-gd.com

地址：广东省中山市东区中山五路82号紫岭国际二期2座513房之一

邮编：528400

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地  址：广东省中山市兴中道63号101室

电  话：0760-88266155、88266862、88266299

邮  编：528400

传  真：0760-88266215

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由智林招标（广东）有限公司统一对外发布。

（2）对智林招标（广东）有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年度财务状况报告或投标截止日前12个月内任意1个月的财务报表复印件，财务报表须包含资产负债表、利润表或银行出具的资信证明材料复印件）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 供应商须具有其中一项有效的许可证明：《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》、《食品药品经营许可证》（提供相应证明文件复印件并加盖投标人公章）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不专门面向中小企业采购。 |

表二符合性审查表：

采购包1（超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本采购包1预算总金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他商务需求条款 | 实质性响应其他商务需求的全部条款内容。 |
| 7 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

采购包2（超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件格式 | 按投标文件格式规定盖章和签署。 |
| 2 | 投标承诺函及投标有效期 | 投标承诺函及投标有效期符合要求（90天）。 |
| 3 | 法定代表人授权委托书 | 已提交有效的法定代表人授权书（投标代表为授权代表时）。 |
| 4 | 投标报价 | 投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本采购包2预算总金额。 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足采购需求中的带“★”号条款要求。 |
| 6 | 其他商务需求条款 | 实质性响应其他商务需求的全部条款内容。 |
| 7 | 其他情形 | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1超高端CT、3.0T高端MRI和数字减影血管造影系统（DSA)采购项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》 中采购包1的“具体技术(参数)要求”条款的 响应情况 (50.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包1的附表一至附表三“具体技术(参数)要求”中所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： 1.完全响应技术要求的得50分； 2.“▲”条款参数每负偏离一项扣3分，本项共30分，扣完为止； 3.非“▲”条款每负偏离一项扣0.1分，本项共20分，扣完为止。 注：1.评审依据以投标人投标文件中《技术与服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。投标文件中必须同时提供不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等可证实参数真实有效性的产品技术支持文件。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离。 2.如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供。 3.以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 安装、检测、验收、培训计划 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;7.0;） | 评委对各投标人提供的安装、检测、验收、培训计划进行评审。 1.安装、检测、验收、培训计划条理清晰，脉络分明，操作性强，人性化，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得7分； 2.安装、检测、验收、培训计划条理较清晰，脉络较分明，操作性较强，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得5分； 3.安装、检测、验收、培训计划条理一般，脉络一般，操作性一般，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得3分； 4.安装、检测、验收、培训计划条理模糊，脉络不分明，操作性差，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得1分。 5.未提供相关计划得0分。 |
|  |  | 服务响应、售后及应急措施方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 评委对各投标人服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间，保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，应急方案等）进行评审。（招标文件要求：中标人在接到采购人的故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供相同规格、标准的备用设备予采购人临时使用；）。 1.服务响应时间满足或优于招标文件要求；有详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，售后及保修期内的服务方案优；应急措施方案非常周全、详尽、可行，得8分； 2.服务响应时间满足招标文件要求；有比较详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力较强，售后及保修期内的服务方案较好；应急措施方案比较周全、详尽、可行，得6分； 3.服务响应时间满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺可行性一般，售后及保修期内的服务方案一般；应急措施方案可行性一般，得4分； 4.服务响应时间未能满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺不太可行，售后及保修期内的服务方案不够具体；应急措施方案不太可行，得2分； 5.未提供方案得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 评标委员会应根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最多得4分。 注：按招标文件格式填写《投标人业绩情况表 》并提供加盖投标人公章的业绩合同关键页复印件（《投标人业绩情况表 》里客户名称、项目名称及合同金额、签订合同时间为必填项；关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同签订日期、合同履行主要内容），未按要求提供的得0分。 |
|  |  | 信用证明 (1.0分) | 提供由中国人民银行出具的企业信用报告或由有资质的第三方信用机构出具的企业信用报告。 1.提供信用报告且无不良记录的得1分； 2.不提供信用报告或提供信用报告但是有不良记录的均不得分。 注：第三方信用服务机构是指按照相关法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的机构，出具信用报告或记录时须附信用服务机构的备案证明（中国人民银行征信中心出具信用报告或记录的，不需要附备案证明），没有备案证明不得分。信用报告须为近一年内开具（以投标截止之日计近一年）。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2超声诊断仪（心脏、妇产、肌骨、便携）（彩色多普勒超声诊断仪）采购项目

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分5.0分 技术部分65.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 对招标文件第二章《采购需求》 中采购包2的“具体技术(参数)要求”条款的 响应情况 (50.0分) | 考核投标人对招标文件第二章《采购需求》中采购包2的附表一至附表四“具体技术(参数)要求”中所有条款的响应程度（每条条款最小一级序号均以一项计算）： 1.完全响应技术要求的得50分； 2.“▲”条款参数每负偏离一项扣3分，本项共30分，扣完为止； 3.非“▲”条款每负偏离一项扣0.1分，本项共20分，扣完为止。 注：1.评审依据以投标人投标文件中《技术与服务要求响应表》填写内容为准，未填写的视为负偏离。投标文件中必须同时提供不限于原厂彩页证明文件、技术白皮书、产品功能界面截图、检测报告等可证实参数真实有效性的产品技术支持文件。所提供的支持文件应包括所有参数，并有清晰的说明，如评标委员会无法从所提供资料中判断参数是否符合要求的，视为负偏离。 2.如采购需求中有明确要求提供具体证明资料的，必须按采购需求单独（额外）提供。 3.以上两款要求，投标人无提供或未按要求提供材料的不得分。 |
|  |  | 安装、检测、验收、培训计划 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;7.0;） | 评委对各投标人提供的安装、检测、验收、培训计划进行评审。 1.安装、检测、验收、培训计划条理清晰，脉络分明，操作性强，人性化，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得7分； 2.安装、检测、验收、培训计划条理较清晰，脉络较分明，操作性较强，能体现以人为本、服务至上的售后理念，得5分； 3.安装、检测、验收、培训计划条理一般，脉络一般，操作性一般，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得3分； 4.安装、检测、验收、培训计划条理模糊，脉络不分明，操作性差，不能体现以人为本、服务至上的售后理念，得1分。 5.未提供相关计划得0分。 |
|  |  | 服务响应、售后及应急措施方案 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;2.0;4.0;6.0;8.0;） | 评委对各投标人服务响应、售后及应急措施方案（含服务响应时间，保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，应急方案等）进行评审。（招标文件要求：中标人在接到采购人的故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供相同规格、标准的备用设备予采购人临时使用；）。 1.服务响应时间满足或优于招标文件要求；有详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力强，售后及保修期内的服务方案优；应急措施方案非常周全、详尽、可行，得8分； 2.服务响应时间满足招标文件要求；有比较详细具体可行的保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺，处理问题能力较强，售后及保修期内的服务方案较好；应急措施方案比较周全、详尽、可行，得6分； 3.服务响应时间满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺可行性一般，售后及保修期内的服务方案一般；应急措施方案可行性一般，得4分； 4.服务响应时间未能满足招标文件要求；保修、维护、服务、技术支持措施计划和承诺不太可行，售后及保修期内的服务方案不够具体；应急措施方案不太可行，得2分； 5.未提供方案得0分。 |
| 商务部分 |  | 同类项目业绩 (4.0分) | 评标委员会应根据投标人提供的同类业绩情况进行评审： 2019年1月1日以来（以合同签订日期为准）投标人承接的同类项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最多得4分。 注：按招标文件格式填写《投标人业绩情况表 》并提供加盖投标人公章的业绩合同关键页复印件（《投标人业绩情况表 》里客户名称、项目名称及合同金额、签订合同时间为必填项；关键页内容必须清晰阐明项目名称、双方单位名称、合同签订日期、合同履行主要内容），未按要求提供的得0分。 |
|  |  | 信用证明 (1.0分) | 提供由中国人民银行出具的企业信用报告或由有资质的第三方信用机构出具的企业信用报告。 1.提供信用报告且无不良记录的得1分； 2.不提供信用报告或提供信用报告但是有不良记录的均不得分。 注：第三方信用服务机构是指按照相关法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的机构，出具信用报告或记录时须附信用服务机构的备案证明（中国人民银行征信中心出具信用报告或记录的，不需要附备案证明），没有备案证明不得分。信用报告须为近一年内开具（以投标截止之日计近一年）。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

4.1.按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标 文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分。各评委的技术商务评分的算术平均值即为该投标人的技术商务得分。然后，评出投标人的价格得分。将各投标人的技术商务得分和价格得分相加得出其综合得分。4.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。4.3.将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。如存在价格修正的按《评标》规定修正各投标人的投标报价。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。4.4.评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

（本合同范本仅供参考，以采购需求内容作为依据，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改。）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

采购合同

甲方：中山火炬开发区人民医院       合同编号：

乙方：                                            签约地点：中山火炬开发区人民医院

经评审乙方是《中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目》中标供应商（项目编号：442000003-2022-01410），依照《中华人民共和国民法典》有关规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就中山火炬开发区人民医院（以下简称甲方）向        公司（以下简称乙方）采购设备的相关事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

根据《中华人民共和国民法典》要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 规格型号 | 产地品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 中山火炬开发区人民医院指定地点 | 签订合同后120天内到货完成装机。 |

2、合同总价

总价为人民币（大写）：        ，即          ，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分，与本合同之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或者不一致的，以最有利于甲方的条款和内容为准。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及招标文件中甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试检验报告，详见招标文件之用户需求采购包1/ 2.技术标准与要求及附表。所有货物及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货

5.2.1 乙方交货时间：签订合同后120天内到货完成装机。

5.2.2 乙方交货地点：中山市火炬开发区逸仙路123号中山火炬开发区人民医院

5.3 合同设备的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试完成并移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行，设备必须符合及具备招标文件之用户需求规定的技术标准与要求。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，及正常报关证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 整机质保期至少3年，质保期从验收合格之日起计算 。

6.2 保修期内免费维修。设备发生故障时，乙方在接到甲方的故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场， 48小时内处理完毕。全保期内若在48小时内仍未能有效解决，造成停机，保修期按照停机时长的2倍顺延。

6.3在保修期内乙方负责每季度末安排原厂工程师上门对设备进行维护保养。

6.4保修期过后，乙方按照质控标准，以设备维修保养的记录向甲方提供一份PDCA质控报告。

6.5 提供技术资料，含使用说明书、图纸等。

6.6 须在广东省设有售后服务点并提供维修的详细地址及工程师联系方式              ），负责设备的安装调试。（或提供承诺函承诺中标后满足）

6.7有操作、维护、维修培训计划，必须由原厂工程师及技术人员直接提供保修、维修、免费技术培训服务。

6.8 乙方提供操作技术培训，包括3次以上场地培训，4天/次；6人外出培训，每人至少1个月。（所需费用包含在中标金额内）

6.9 保证供应设备的维修与原厂配件。

6.10 如果设备检验不合格，乙方包换。

6.11 乙方需要帮助甲方培训两名以上工程师，并取相应的培训证书，所涉及到的培训费和差旅费由乙方承担。

6.12保证提供的是全新产品，未曾使用过的；要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

6.13乙方保证设备能够接入我院PACS、HIS、RIS等系统，并承担对接所产生的所有费用。

7、付款方式

7.1 签订合同后10个工作日内甲方支付中标金额的30%。

7.2 货到验收合格后30个工作日内甲方支付中标总额的70%。

8、技术服务

8.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9、不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11、违约与处罚

11.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的    1  ‰    的违约金。

11.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的  5%  的违约金。

11.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的     10%  的违约金。

11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 1% 的违约金。

11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的   10%  的违约金。

12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 10 天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13、法律诉讼

在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。协商不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

14、其它

14.1本合同正本  份，甲方  份，乙方  份，招标代理机构 壹份，具有同等法律效力，合同自签字之日起即时生效。

14.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：中山火炬开发区人民医院                                    乙方：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

签约代表：                                                            签约代表：

地址：中山市火炬开发区逸仙路123号                地址：

电话：0760-28152070                         电话：

传真：　　　                                                               传真：

纳税人识别号：12442000457266458K           纳税人识别号：

开户银行：中国工商银行中山张家边                       开户银行：

濠头支行

银行账号：2011027919200021736                       银行账号：

签约日期：    年    月    日                                       签约日期：    年    月    日

签约日期：    年    月    日                                       签约日期：    年    月    日

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：442000003-2022-01422

采购项目编号：442000003-2022-01422

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：智林招标（广东）有限公司

你方组织的“中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：442000003-2022-01422]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：智林招标（广东）有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目”项目采购[采购项目编号为442000003-2022-01422]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：中山火炬开发区人民医院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：智林招标（广东）有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：442000003-2022-01422），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应智林招标（广东）有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

智林招标（广东）有限公司

我单位已登记并准备参与“中山火炬开发区人民医院CT、3.0T高端MRI、数字减影血管造影系统（DSA）及超声诊断仪设备采购项目”项目（采购项目编号：442000003-2022-01422）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日